Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w związku z awarią systemu, który jest niezbędny do zapewnienia należytej opieki nad mieszkańcami DPS. Remont dotyczy instalacji systemu przyzywowego znajdującego się na II piętrze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. W skład robót ww. instalacji wchodzi zarówno dostawa urządzeń elektronicznych i elektrycznych, przygotowanie okablowania, jak i montaż wraz z uruchomieniem systemu                                   i przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu jest to budynek murowany i otynkowany. Posiada cztery kondygnacje - jedną podziemną i trzy nadziemne.  Pokoje wszystkich zamieszkałych 180 mieszkańców oraz dostępne dla nich sanitariaty znajdują się na kondygnacjach 0, 1 i 2. Remont dotyczy instalacji znajdującej się na drugim piętrze przeznaczonej dla 60 mieszkańców. Przyciski przywoławcze będą znajdować się w pokojach lub sanitariatach w miejscach umożliwiających ich łatwe użycie. Głównymi elementami instalacji będą przyciski przywołania                    znajdujące się na drugim piętrze budynku w sanitariatach w ilości 41 sztuk, przyciski przywołania                         z pilotem w pokojach mieszkańców w ilości 65 sztuk, przyciski rozłączające przywołanie znajdujące się w przedpokojach mieszkańców w ilości 53 sztuk oraz sygnalizatory świetlne znajdujące się nad drzwiami wejściowymi do pokoi w ilości 41 sztuk. W celu odbioru wezwań organizuje się centralę zgłoszeń w dyżurce pielęgniarskiej umieszczonej na drugim piętrze w budynku.

- MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO.

Minimalne wymagania dla urządzeń systemu przyzywowego:  - wszystkie urządzenia systemu przyzywowego muszą być zasilane napięciem bezpiecznym do 30V DC i ze względów bezpieczeństwa odseparowane galwanicznie od innych instalacji, a także przełączników sieci budynkowej,  - system ma posiadać funkcję autodiagnostyki i pokazywać wszystkie informacje o uszkodzonych urządzeniach, modułach lampowych na wyświetlaczu terminala w dyżurce, - wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego wyposażone w mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę i gniazdo przed zniszczeniem, - wyzwalanie przywołań przez pacjentów, personel pielęgniarski lub lekarski DPS-u w każdym pomieszczeniu, - wszystkie przywołania mają być widoczne w obszarze danego oddziału (na wyświetlaczach terminali pokojowych i oddziałowych) lub na oddziałach wzajemnie połączonych, - wskazania przywołań mają następować automatycznie według ustawionych w systemie priorytetów, począwszy od największego zgodnie z normą DIN VDE 0834,  - informacja pokazana na wyświetlaczach powinna zawierać następujące informacje:  rodzaj przywołania, nazwa pomieszczenia - lampki sygnalizacyjne min 3 kolorowe wskazujące indywidualnie:  kolor zielony – obecność pielęgniarki w pomieszczeniu,  kolor czerwony ciągły – przywołanie z pomieszczenia uruchomione przez osobę potrzebującą pomocy w celu przywołania pielęgniarki, kolor biały – wezwanie łazienka WC.

- Wymagane dokumenty dla urządzeń systemu przyzywowego.

System musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnianie w pełnym zakresie normy i przepisów:

DIN-VDE 0834 : 2000 – instalacje przyzywowe w szpitalach, domach opieki i tym podobnych instytucjach,

DIN-VDE 0834 : 2000/ część 1 – wymogi dla urządzeń, ich produkcji i pracy w obiektach, obowiązuje od 1 kwietnia 2000

DIN-VDE 0834 :2000 / część 2 – kompatybilność elektromagnetyczna i wymogi środowiskowe

- Wymagana Norma DIN VDE 0834.

Norma DIN VDE 0834 opisuje środowisko, w którym osoba w potrzebie może wezwać pomoc. Norma obowiązuje obszary zastosowań takie jak szpitale, areszty i domy dla osób starszych. Instalacja przyzywowa stanowi zamkniętą i samodzielną instalację i nie wolno w niej wykorzystywać linii przesyłowych instalacji. Instalacja przyzywowa może przeprowadzać telekomunikację, media technologiczne i funkcje technologii informatycznych w celu zaoferowania użytkownikowi (np. pacjentowi) pełny i doskonale dopasowany pakiet usług. Te funkcje to na przykład lampka kontrolna, odbiór radiowy, pilot zdalnego sterowania i wyposażenie TV. Według normy VDE 0834, funkcje przyzywowe muszą sprawować górę nad wszystkimi innymi serwisami. Operacje dotyczące ratowania życia są pierwszorzędne. System musi być zabezpieczony środkami umożliwiającymi zastosowanie punktów odcięcia niedozwolonych wysokich napięć i jego funkcjonalność musi być jednocześnie całkowicie niezależna od pozostałych podzespołów wchodzących w skład systemu przyzywowego Wymiana danych z innymi systemami bezpieczeństwa i łączności może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem interfejsów, które są certyﬁkowane przez producenta. Tak więc, na przykład przełączniki systemów telefonicznych, awarii TV lub zwarcia światła łóżkowego nie mogą w żadnym wypadku mieć wpływu na możliwości funkcjonalne systemu przyzywowego. Podczas używania sprzętu medycznego lub innych urządzeń intensywnej opieki, korzystanie z systemu przyzywowego nie wyklucza zasad i przepisów stosowanych dla personelu i staranność przy eksploatacji takich urządzeń. System może jednak dodatkowo przesyłać wiadomości w celu przyspieszania przywołań i alarmów.