Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  :

- Dostawa i montaż systemu przywoławczego cyfrowego SOS IP zintegrowanego z istniejącą centralą telefoniczną marki Slican, model NCP CM 600P

- Wykonanie koniecznej instalacji w pokojach i łazienkach dla systemu SOS.

- Demontaż starego systemu przyzywowego.

- Uruchomienie i przeszkolenie , wskazanych przez Zamawiającego osób, z obsługi systemu przyzywowego oraz oprogramowania współpracującego.

Opis potrzebnej funkcjonalności.

System przyzywowy ( przywoławczy) SOS

System przyzywowy ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów /mieszkańców ośrodka oraz zapewnić szybką komunikację pomiędzy pacjentem/mieszkańcem a obsługą pielęgniarską.

System przywoławczy należy wykonać w technologii cyfrowej po sieci IP pomiędzy pokojem i /lub łazienką a serwerem (lokalizacja w szafie 19”) i pokojem dyżurnym pielęgniarek (2 pomieszczenia).

W pokojach i łazienkach należy wykonać sieć kablową, potrzebną do podłączenia niezbędnych urządzeń montowanych wewnątrz (przycisków wezwania pomocy i kasowania wezwań, interkomu, czy lampki sygnalizacyjnej nad wejściem) celem zapewnienia sygnalizacji lokalnej podczas awarii połączenia z serwerem itp.

Sieć kablowa pomiędzy pokojami a serwerownią już istnieje (jest to okablowanie1x UTP cat5e dotychczas nie używane zakończone w serwerowni), natomiast niezbędne okablowanie w pokojach i łazienkach jest do wykonania w ramach tego przedmiotu zamówienia.

W przypadku montażu natynkowego urządzeń systemu przyzywowego należy zastosować odpowiednie adaptery, puszki, a dla instalacji kablowej odpowiednie korytka kablowe PCV w kolorze białym.

Wysokość montażu poszczególnych urządzeń należy uzgodnić ostatecznie z Inwestorem na etapie wykonania.

Do zasilania Interkomów SOS w wersji IP, a co za tym idzie także wszystkich przycisków użytych w pokojach i łazienkach, przewiduje się zastosowanie istniejącego okablowanie UTP (po 1 w każdym pomieszczeniu),które zakończone jest w szafie 19” 42U w piwnicy budynku (Serwerownia).

Jeśli potrzeba należy przewidzieć dodatkowe urządzenia sieciowe np. (switche zamontowane w serwerowni w szafie Rack 19”-zapewniono miejsce, lub inne elementy systemu).

Nie dopuszcza się zamiany systemu przyzywowego kablowego na bezprzewodowy.

System przyzywowy powinien mieć zaimplementowaną samokontrolę szczególnie w obrębie okablowania pomieszczenia i na wypadek uszkodzenia, urwania przycisku- „gruszki” itp. Powinien przekazać informację o awarii np. poprzez uruchomienie lampek i sygnalizatorów akustycznych w pokoju i w lampce nad drzwiami (np. poprzez inne świecenie, mruganie i wysyłanie sygnałów dźwiękowych).

Uszkodzenie w obwodzie jakiegoś pomieszczenia nie powinno unieruchamiać działania systemu przyzywowego  w pozostałych pomieszczeniach- i jest to wymóg konieczny ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

Integracja z istniejącą centralą telefoniczną polegać ma na tym ,że z interkomów w pokojach będzie można zaprogramować dowolny telefon wewnętrzny do którego zestawione zostanie połączenie(w szczególności do telefonów pielęgniarek i innych osób dyżurujących, lekarza itp.), oraz w drugą stronę- funkcję „zadzwonienia” do wybranego pokoju , ze wskazanych telefonów, celem wezwania mieszkańca np. na badanie lub w innej sprawie-ta funkcjonalność ma ułatwić codzienną obsługę mieszkańców DPS. Dodatkowo połączenie SOS z pokoju do pielęgniarki powinno być (na życzenie Inwestora) nagrywane i archiwizowane przynajmniej do czasu wyjaśnienia zdarzeń spornych. Odsłuch takich nagrań możliwy tylko dla uprawnionych osób wskazanych przez Inwestora na dedykowanym oprogramowaniu. Pliki z rozmową powinny być dla bezpieczeństwa szyfrowane.

Dodatkowe wymagania do systemu przyzywowego SOS

Wymaga się też zastosowania zasilania awaryjnego dla działania systemu przyzywowego SOS podczas braku zasilania 230V na czas min. 4godzin.Podczas pracy na zasilaniu tym system powinien co najmniej uruchomić sygnalizację świetlną oraz zestawić połączenie z osobą dyżurującą (Pielęgniarką ,Lekarzem itp.). Nie wymaga się podtrzymywania ewentualnych stanowisk komputerowych czy ekranów informacyjnych. Zasilanie awaryjne można też umieścić w szafie Rack 19” w piwnicy.

Jeśli system przyzywowy wymaga jakichkolwiek dodatkowych licencji lub innych elementów w celu spełnienia warunków działania wg opisu przedmiotu zamówienia, to należy takowe przewidzieć w ofercie.

Pomieszczenia objęte systemem przyzywowym i wymagania szczegółowe

Oznaczenia zastosowane w opisie:

Interkom PKL urządzenie rozmówne  z przyciskami PKL, montowane przy łóżku pacjenta/mieszkańca;

Lampka RGB	sygnalizator świetlny i dźwiękowy montowany nad drzwiami wejściowymi;

P-K 	przycisk przywoławczo-kasujący(czerwono-zielony);

P-K-G	przycisk przywoławczo-kasujący z gniazdem do podłączenia „gruszki”-manipulatora pacjenta

P-K-L	przycisk przywoławczo-kasujący z dodatkowym przywołaniem Lekarza-(niebieski)

P-S	przycisk przywoławczy  pociągany sznurkowy -czerwony (przeznaczony do łazienek)

P-M	przycisk-manipulator tzw. Gruszka dla leżącego pacjenta

- Pokoje jednoosobowe (I piętro- 17 szt.+ II piętro -17 szt.=34 szt.)

- Interkom PKL głosowy	34 szt. przy łóżku

- Przycisk P-K-G		34 szt. przy łóżku

- Lampka RGB 		34 szt. nad drzwiami pokoju po stronie korytarza

- Pokoje dwu osobowe (I piętro 16 szt. + II piętro 16 szt. = 32 szt.)

- Interkom PKL głosowy	32 szt. przy wejściu

- Przycisk P-K-G		64 szt. przy łóżku

- Lampka RGB 		32 szt. nad drzwiami pokoju po stronie korytarza

- Łazienki wspólne (I piętro- 6 szt. , II piętro- 6 szt.)

- Przycisk P-S		24 szt. prysznic, wc

- Przycisk P-K		12 szt. przy drzwiach wejściowych wewnątrz łazienki

- Lampka RGB 		12 szt. nad drzwiami łazienki po stronie korytarza

- Piwnica -sala Fizykoterapii z 4 łóżkami i łazienką koło windy

- Interkom PKL głosowy	1 szt. na ścianie wspólnej

- Przycisk P-K-G		4 szt. przy łóżkach

- Manipulator P-M		4 szt. przy łóżkach

- Lampka RGB 		1 szt. nad drzwiami pom. Fizykoterapii, po stronie korytarza

- Przycisk P-S			1 szt. Łazienka

- Przycisk P-K		1 szt. przy drzwiach wejściowych wewnątrz łazienki

- Lampka RGB 		1 szt. nad drzwiami łazienki po stronie korytarza

- Parter- Sala gimnastyczna, Palarnia, 3 Łazienki

- Interkom PKL głosowy	1 szt. na ścianie w Sali gimnastycznej

- Lampka RGB 		1 szt. nad drzwiami Sali gimnastycznej, po stronie korytarza

- Przycisk P-K		1 szt. Palarnia

- Przycisk P-S		3 szt. Łazienki

- Przycisk P-K		3 szt. przy drzwiach wejściowych wewnątrz łazienki

- Lampka RGB 		3 szt. nad drzwiami łazienki po stronie korytarza

- II piętro- Świetlica

- Interkom PKL głosowy	1 szt. na ścianie

- Lampka RGB 		1 szt. nad drzwiami Świetlicy po stronie korytarza

- Pomieszczenia dozoru pielęgniarskiego (Parter-pokój zabiegowy, Ip.- Pokój Pielęgniarek)

- Ekran Informacyjny LCD (22”-32” lub podobny z głośnikami do sygnalizacji) - 2 szt.

Ekran zamocować wg ustaleń z Inwestorem w dogodnym miejscu do jego obserwacji.

- Oprogramowanie do odsłuchu nagrań, historii zdarzeń-2kpl.

Zainstalować na wskazanym przez Inwestora komputerze PC lub serwerze.

- Aplikacja na smartfon (np. Messenger CTI) umożliwiająca odbiór i rozmowę Pielęgniarce z wzywającym pomocy poza miejscem dozorowym na terenie obiektu.

Wymagana funkcjonalność systemu przyzywowego

- Działanie w ramach pokoju, łazienki , czy innych pomieszczeń(Sala g., Świetlica, itp.)

- Za pomocą czerwonych przycisków P-K, sznurkowego P-S lub manipulatora P-M można włączyć wezwanie SOS pokierowane do Pielęgniarki.

- W tym samym czasie powinny mocniej podświetlić się  przyciski oraz przed pomieszczeniem, uruchomić się Lampka RGB w kolorze czerwonym , a w przypadku wywołania z łazienki dodatkowo w kolorze czerwono-białym.

- W Lampce powinien też uruchomić się sygnał dźwiękowy, który można będzie na życzenie użytkownika dezaktywować na stałe.

- Działanie pomiędzy pokojem a dozorem pielęgniarskim

- Po wyzwoleniu wezwania przyciskami w pokoju/łazience powinien odezwać się telefon(y) w pokojach Pielęgniarek (w pomieszczeniach dozorowych: parter i I piętro.) wraz z wyświetleniem tego zdarzenia na Ekranie Informacyjnym. Wymaga się aby minimalna informacja zawierała nazwę pomieszczenia skąd zostało wygenerowane wezwanie, np. Pokój 108 albo Świetlica ,albo Łazienka I p. itp. Opisy te powinny być uzgodnione z Inwestorem na etapie oprogramowania systemu.

- Na telefonie pielęgniarki w pomieszczeniach dozoru podczas wywołania z Sali/łazienki też powinien pojawić się opis miejsca wezwania jw. określonego.

- Gdy Pielęgniarka podejmie rozmowę z dzwoniącego telefonu powinien uruchomić się panel akustyczny (Intercom PKL) w pokoju celem próby rozmowy z pacjentem /mieszkańcem i ustaleniem przyczyny wezwania. Jeśli z kontekstu rozmowy wynika, że nie ma zagrożenia, powinno się dać skasować takie zdarzenie z poziomu telefonu, w przeciwnym razie dokonuje się interwencja w pokoju wzywającego pomocy.

- Informacja o wezwaniu powinna wyświetlać się na Ekranie Informacyjnym do momentu jej skasowania (anulowania) w Sali pacjenta, poprzez przycisk P-K, lub z telefonu (za pomocą dedykowanego przycisku), co powinno zapisać się w historii z informacją w jaki sposób zostało wezwanie anulowane, np. skasowano z Sali, skasowano z telefonu nr XX pielęgniarki.

- Nie dopuszcza się możliwości kasowania wywołań SOS poza opisanymi przypadkami: (z Sali z zielonego przycisku kasującego lub warunkowo tyko z telefonu pielęgniarki).

- Nie dopuszcza się również kasowania zarejestrowanych rozmów i zdarzeń z systemu, poza uprawnionymi do tego osobami, które będą miały autoryzowany dostęp do oprogramowania systemu. Inwestor na etapie oprogramowania systemu wskaże takie osoby, które zostaną przeszkolone z zakresu obsługi przez Dostawcę systemu.

- Inwestor na etapie oprogramowanie ustala czy przeprowadzona rozmowa powinna się nagrywać, czy też nie.

- Po skasowaniu wezwania SOS gasną podświetlenia przycisków w pokoju/łazience i na lampce RGB. Natomiast, w stanie czuwania, same przyciski powinny się lekko podświetlać celem łatwiejszego ich odnalezienia w porach wieczornych i nocnych.

- Na Ekranie Informacyjnym po skasowaniu wezwania SOS powinna zniknąć, aktywna do tej pory, linia informacyjna o wezwaniu i przejść do statusu zdarzeń archiwalnych.

- Dodatkowo wymaga się aby Pielęgniarka mogła otrzymywać wezwania SOS poza miejscem przebywania w pokoju dozorowym za pomocą telefonu typu Smartfon, poprzez zintegrowaną aplikację androidową np. Messenger CTI. Aplikacja powinna działać albo po sieci WIFI (danych komórkowych) albo po GSMie w zależności od możliwości zasięgowych w obiekcie.

- W pomieszczeniach takich jak łazienki, gdzie nie ma Interkomu głosowego wystarczy tylko powiadomienie na telefonie Pielęgniarki i na Ekranie Informacyjnym- tu inwestor zakłada każdorazowo interwencję osobistą pielęgniarki w takim pomieszczeniu i skasowania wywołania SOS lokalnym przyciskiem P-K.

- Wymaga się aby komunikacja głosowa działała też w stronę do pacjenta/ mieszkańca, celem uproszczenia działań personelu, zaoszczędzania czasu np. w przypadku wezwania poprzez Interkom pacjenta do gabinetu zabiegowego na rutynowe badanie, szczepienie itp.

W systemie przewiduje się wykorzystanie funkcji „wezwania Lekarza” w Interkomie, który można będzie wykorzystać do wezwania dodatkowego personelu medycznego do pomocy.

- Działanie podobne do wezwania SOS czerwonym przyciskiem, ale dzwonienie odbywa się na inny numer do pokoju np. lekarza lub innej osoby dyżurującej w obiekcie.

- Przycisk ten dedykowany jest dla Pielęgniarki, która potrzebuje dodatkowego wsparcia podczas udzielania pomocy w sali pacjenta/mieszkańca.

- Użycie przycisku niebieskiego L generuje światło niebieskie na lampce przed wejściem do pomieszczenia.

- Kasowanie „wezwania Lekarza” możliwe z przycisku P-K  po interwencji u chorego.

- Na Ekranie Informacyjnym także pojawić się powinna informacja o „wezwaniu Lekarza”

- O konieczności użycia tej funkcji zdecyduje Inwestor podczas instalowania systemu .