Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| ZESTAW DO KRIOBANKOWANIA NASION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie |  | Zestaw do kriobankowania nasion rodzimych gatunków roślin składający się ze zbiornika na materiał biologiczny (zbiornik magazynowy) i zbiornika zasilającego połączonych w jeden kompatybilny zestaw | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia albo Nie spełnia, wpisując odpowiednio: |
| Zbiornik na materiał biologiczny (pojemnik do przechowywania nasion w parach ciekłego azotu) |  |  |  |
| Producent: ……………………………………………………(wypełnia Wykonawca) Model:………………………………………………………….(wypełnia Wykonawca) |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne | MINIMALNE/MAKSYMALNE Wymagane wartości parametrów technicznych zbiornika na materiał biologiczny | Dane techniczne oferowanego sprzętu/niezbędne certyfikaty – wypełnia Wykonawca |
|  | Pojemność dla przechowywanego materiału biologicznego | Minimum 5800 fiolek o pojemności 1,5 oraz 2ml | Wykonawca podaje oferowany parametr: ……………………………. |
|  | Pojemność przechowywania w fazie parowej | 4900 ± 100 fiolek | Wykonawca podaje oferowany parametr:………………………. |
|  | Czas przechowywania statycznego dla ciekłego azotu | nie mniej niż 170 dni | Wykonawca podaje oferowany parametr: ……………………, |
|  | Współczynnik odparowania | nie gorszy niż 0,50 % na dobę | Wykonawca podaje oferowany parametr…………………….. |
|  | Czas pracy | nie mniej niż 100 dni | Wykonawca podaje oferowany parametr:,……………………… |
|  | Pojemność zbiornika | nie mniej niż 150 l | Wykonawca podaje oferowany parametr:,………………….., |
|  | Średnica szyjki | 240 mm ± 50 mm | Wykonawca podaje oferowany parametr:………………………, |
|  | Konstrukcja zbiornika | System wzmocnienia zbiornika poprzez dodatkowe wytłoczenia ścianek lub alternatywne rozwiązanie wzmacniające konstrukcję i nie utrudniające umieszczania pojemników z krioprobówkami w zbiorniku. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ………………………………… |
|  | System automatycznej kontroli napełnienia azotem | Zintegrowany system automatycznej kontroli napełniania ciekłym azotem z regulacją poziomu azotu, regulacją i pomiarem temperatury w oparciu o promieniowanie podczerwone. System winien posiadać możliwość zdalnej kontroli jego stanu pracy jak i być wyposażony w wyjścia dyskretne alarmów w tym też wyjścia alarmów analogowych, współpraca z PC. W przypadku spadku poziomu azotu roboczego i bezpiecznego system ma automatycznie dozować azot do odpowiedniego poziomu, możliwość monitoringu i rejestracji temperatury, system powinien umożliwiać transfer danych na komputer, bądź prowadzić monitoring za pomocą oprogramowania. System ma posiadać funkcję powiadamiania użytkownika o stanie zbiornika poprzez sms, e-mail, oraz możliwość sprawdzenia stanu zbiornika, napełniania zdalnego. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ………………………………….. |
|  | Wysokość pojemnika | Nie większa niż 110 cm | Wykonawca podaje oferowany parametr….…………………… |
|  | Wyposażenie pojemnika | Minimum 6 szt. uchwytów kaset ze stopu stali odpornego na działanie niskich temperatur jak i środków dezynfekcyjnych wraz z uchwytem z włókna szklanego, zmniejszającego stratność zbiornika w ilości minimum 10 szt. wraz z kompletem kaset z tworzywa dla fiolek o organizacji 10x10 lub 9x9, ilość poziomów: 10. Krioprobówki 2,0 ml (5000 sztuk, wolnostojące z nakrętką, sterylne) oraz komaptybilne z nimi poliwęglan owe pojemniki na probówki dedykowane do przechowywania w parach azotu zdolne pomieścić 5000 sztuk probówek (pojemniki 10x10 sztuk krioprobówek o wysokości 50 mm ±5 mm). | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio:, …………………………………. |
|  | Czujniki pomiarowe | Zbiornik powinien być wyposażony w min. 5 czujników pomiarowych. | Wykonawca podaje oferowany parametr:………………………… |
|  | Uchwyt kontrolera | Uchwyt kontrolera na stałe przymocowany do zbiornika w pozycji pionowej. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ……………………………….. |
|  | System zasilania azotem | Zbiornik musi być kompatybilny z zamawianym systemem do przechowywania, w celu podpięcia do automatycznego sterowania napełnianiem poprzez zintegrowany port komunikacyjny z zaworami i zbiornikami zasilającymi. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: …………………………………… |
|  |  | Przyłącze zaworu do napełniania zbiornika musi być średnicy nie mniejszej niż 1’’ – kompatybilne z wężem zasilającym ciekły azot posiadanym przez użytkownika, nie dopuszczalne jest użycie jakichkolwiek przejściówek do podłączenia. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio:……… ……………………………….. |
|  |  | Przepływ azotu nie większy niż 10 litrów/min. w celu stabilnego napełniania nie powodującego zawirowań wewnątrz zbiornika. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ………………………………. |
|  |  | Filtr wlotowy wewnątrz zbiornika pozwalający równomierne rozprowadzanie azotu wewnątrz zbiornika i swobodne jego mieszanie. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: …………………… |
|  | Okres gwarancji | Minimum 36 miesięcy. Urządzenie powinno być objęte serwisem gwarancyjnym przez okres minimum 36 miesięcy na całość Urządzenia. Gwarancja powinna być świadczona w miejscu użytkowania Urządzenia, tj. Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Jeśli nie jest to możliwe – transport i załadunek/rozładunek są po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: …………………………… |
| Zbiornik zasilający |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne | MINIMALNE/MAKSYMALNE Wymagane wartości parametrów technicznych zbiornika na materiał biologiczny | Dane techniczne oferowanego sprzętu/niezbędne certyfikaty – wypełnia Wykonawca |
| Producent: ……………………………………………………(wypełnia Wykonawca) Model:………………………………………………………….(wypełnia Wykonawca) |  |  |  |
|  | Materiał wykonania | Zbiornik musi być wykonany ze stopu metalu o podwyższonej odporności na korozję. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ……………………. |
|  | Pojemność użytkowa | Zbiornik musi mieć co najmniej pojemność użytkową 240 l. | Wykonawca podaje oferowany parametr:…………………….. |
|  | Waga | Waga pustego zbiornika nie większa niż 140 kg. | Wykonawca podaje oferowany parametr:……………………….. |
|  | System zasilania zbiornika na materiał biologiczny | Zbiornik musi być w pełni wyposażony do natychmiastowego podłączenia do zbiornika na materiał biologiczny i rozpoczęcia jego zasilania w ciekły azot, w szczególności musi być wyposażony w odpowiednie złącza i przewody (wąż o długości min. 1,8 m) | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ………………….. |
|  | Zabezpieczenie zaworu przed uszkodzeniami mechanicznymi | Zbiornik musi być wyposażony w zabezpieczenie zaworu przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci pierścienia bezpieczeństwa, zaworu bezpieczeństwa. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ……………………… |
|  | Straty ciekłego azotu | Zbiornik musi mieć nominalną utratę ciekłego azotu nie przekraczającą 1,5%/24H. | Wykonawca podaje oferowany parametr:………………………. |
|  | Sposób przesuwania zbiornika | Zbiornik posiadać musi 5 lub więcej kółek niemagnetycznych wykonanych z tworzywa przeznaczonego do pracy w środowisku agresywnym, mocowanych na szybkozłącza umożliwiające łatwy ich demontaż. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: …………………… |
|  | System informowania o poziomie azotu | Zbiornik posiadać powinien co najmniej 2 wskaźniki poziomu azotu, oraz automatyczny system powiadamiania o konieczności napełniania zbiornika poprzez SMS/wysyłanie e-maila. | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: ………………… |
| Okres gwarancji na Zbiornik na materiał biologiczny oraz na Zbiornik zasilający; Parametr oceniany w ramach kryterium – Okres gwarancji. Okres gwarancji powinien być jednakowy dla obu zbiorników. Jeśli jednak wykonawca wskaże różny okres gwarancji – do punktacji zostanie przyjęty najniższy podany okres gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy; Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji Gwarancja na zbiornik na materiał biologiczny oraz na zbiornik zasilający wynosi - ……………miesięcy, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. |
| STRÓJ OCHRONNY |  |  |  |
| Fartuch ochronny oraz rękawice ochronne rozmiar S i L (po jednej parze) zapewniające możliwość pracy w parach ciekłego azotu (rękawice powinny umożliwiać wyjęcie pojedynczej probówki z pudełka). |  |  | Wykonawca potwierdza wymagany parametr określony przez Zamawiającego słowem Spełnia lub Nie spełnia, wpisując odpowiednio: …………………… oraz podając nazwę producenta Producent fartucha ………… Producent rękawic ……………. |

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

................................

miejscowość, data

Oferta

dla

Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń

ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) – znak sprawy 2/ZP/2018/FI_ŚOB

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Forma organizacyjno-prawna |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Nr konta bankowego |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów |  |
| Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów |  |
| Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy): |  |
| Czytelnie imię i nazwisko | Podpis |
| W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: |  |
| Czytelnie imię i nazwisko | Podpis |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn. Dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) – znak sprawy 2/ZP/2018/FI_2018

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ:

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym:

# 1) Zbiornik zasilający

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 2) Zbiornik na materiał biologiczny

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 3) Rękawice ochronne

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 4) Fartuch ochronny

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

- OFERUJEMY okres gwarancji - zgodnie z załącznikiem nr….-Opis przedmiotu zamówienia

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

- OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa .

- Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 13 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa dokumentu: | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- OŚWIADCZAMY, że:

- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub

- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom ( o ile są znani)

| L.p. | Nazwa/zakres części zamówienia powierzona podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy (% lub zł) |
| --- | --- | --- | --- |

- Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

| Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług |
| --- | --- |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |

- Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

  - Tak

  - Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oferta została złożona na …….   i kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

( oświadczenie  - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ)

  - ……………………………………………………………………………………….

(uzupełniony Opis Przedmiotu Zamówienia – wg   załącznika nr 1 do SIWZ)

  - …………………………………………………………………………………………

(inne niezbędne dokumenty np. pełnomocnictwo,  )

………..………………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

............................

miejscowość, data

Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń

Adres: Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

NIP: 635-168-17-50

REGON: 278108970

Pon-Pt.	800 –  1600

Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) – znak sprawy 2/ZP/2018/FI_2018.

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń

Adres: Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

NIP: 635-168-17-50

REGON: 278108970

Pon-Pt.	800 –  1600

Strona internetowa www.obmikolow.robia.pl

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) – znak sprawy 2/ZP/2018/FI_2018.

oświadczamy, że:

- należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 229 ze zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:*

- ………………………………………………………………...……………………………

- …………………………………………………………………………………………...…

- ………………………………………………………………………………………………

- nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży odrębne oferty*

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....................     ..........................................     ..................................................

data                   imię i nazwisko                      podpis wykonawcy lub

osoby upoważnionej

(…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(…).

Wypełnić, gdy dotyczy.

niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy, jeśli są znani podwykonawcy

Wykonawca skreśla niewłaściwe.

Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Niepotrzebne skreślić