OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr I

System badań ciśnienia metodą holterowską – 1 komplet 
(w tym 9 sztuk holterów do badania ciśnienia)

| Nazwa handlowa: |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia |  |
| Nazwa firmy Producenta |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji: 2018 |  |

| L.p. | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU / WARUNKU | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | System badań ciśnienia metodą holterowską, na który składają się: - Aparat holterowski /rejestrator do pomiaru ciśnienia krwi – 9 szt. - System analizy zdarzeń zarejestrowanych przez aparat holterowski do pomiaru ciśnienia krwi – 1 kpl. | Tak - podać |  |
| 2. | Aparat holterowski do pomiaru (min. przez 24 godziny) ciśnienia krwi – sztuk 9 o cechach jak niżej: |  |  |
| 2.1 | Pomiar oscylometryczny | Tak - podać |  |
| 2.2 | Pamięć umożliwiająca zapis min. 200 pomiarów | Tak - podać |  |
| 2.3 | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego minimum 60-260 mmHg (zakres szerszy będzie akceptowany przez Zamawiającego) | Tak - podać |  |
| 2.4 | Zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego 40-160 mmHg (zakres szerszy będzie akceptowany przez Zamawiającego) | Tak - podać |  |
| 2.5 | Zakres pomiarowy tętna minimum 40-200 uderzeń/minutę (zakres szerszy będzie akceptowany przez Zamawiającego) | Tak - podać |  |
| 2.6 | Zasilanie za pomocą akumulatorów (których ładowanie może odbywać się w zewnętrznej ładowarce) lub baterii R3 lub R6 max. 3 szt. | Tak - podać |  |
| 2.7 | Wymiana akumulatorów nie spowoduje utraty ustawień rejestratora ani danych pomiarowych | Tak - podać |  |
| 2.8 | Komunikacja z PC za pomocą USB | Tak - podać |  |
| 2.9 | Pomiar na żądanie oraz możliwość pracy rejestratora według zaprogramowanych protokołów, z podziałem doby na 2 okresy - dnia i nocy, z możliwością niezależnego programowania interwałów w zakresie co najmniej 5 – 120 minut (zakres szerszy będzie akceptowany) | Tak - podać |  |
| 2.10 | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | Tak - podać |  |
| 2.11 | Wyświetlacz wskazujący przynajmniej czas, parametry mierzone oraz status aparatu | Tak - podać |  |
| 2.12 | Funkcja blokady wyświetlania parametrów mierzonych na wyświetlaczu | Podać |  |
| 2.13 | Sygnalizacja rozładowania akumulatorów | Tak - podać |  |
| 2.14 | Sygnalizacja nieszczelności | Tak - podać |  |
| 2.15 | Dodatkowe zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | Tak - podać |  |
| 2.16 | W komplecie z aparatem (rejestratorem) dostarczone etui na rejestrator umożliwiające założenie aparatu pacjentowi | Tak - podać |  |
| 2.17 | W komplecie z aparatem dostarczone są mankiety do aparatu: 1 szt. w rozmiarze M 1 szt. w rozmiarze L 1 szt. w rozmiarze XL | Tak - podać |  |
| 2.18 | Wymiary aparatu nie większe niż 110 x 90 x 40 mm | Tak - podać |  |
| 2.19 | Waga nie większa niż 250g (z akumulatorkami/bateriami) | Tak - podać |  |
|  | System analizy zdarzeń zarejestrowanych przez aparat holterowski do pomiaru ciśnienia krwi – 1 kpl. |  |  |
|  | Oprogramowanie sieciowe z bazą danych pacjentów i badań instalowane na serwerze Zamawiającego | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie musi być kompatybilne ze sprzętem zamawiającego tj. musi działać poprawnie z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10. | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać zaprogramowanie parametrów badania i odczyt wyników badania z zaoferowanego rejestratora | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wydruk raportu z badania na drukarce domyślnej skonfigurowanej w systemie operacyjnym na komputerze, z którego zostało uruchomione | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie musi prezentować zarejestrowane pomiary w postaci: tabelarycznej oraz wykresów (ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego, MAP, PP, tętna) | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać archiwum badań pozwalające na szybką ponowną analizę ze zmienionymi kryteriami oceny | Tak - podać |  |
|  | Integracja z posiadanym szpitalnym programem PACS/HIS za pomocą interfejsu HL7, DICOM lub GDT w zakresie co najmniej wysyłania danych pacjenta do badania do systemu i odbioru wyników tego pacjenta przez system PACS/HIS | Tak - podać |  |
|  | Opis badań w systemie musi być możliwy z minimum 12 stanowisk komputerowych równocześnie | Tak - podać |  |

| L.p. | WARUNKI GWARANCYJNE (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) |  | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 | Ilość przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gwarancja min. 2 lata | TAK podać |  | 2 lata = 1pkt więcej niż 2 lata (licząc pełne lata)= 1,5pkt |
|  | W ostatnim dniu obowiązywania gwarancji wykonawca wykonuje w cenie ofertowej, zgodnie z zaleceniami producenta kompletny przegląd serwisowo - konserwacyjny sprzętu i dokonuje stosownego wpisu w paszport sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca obejmuje gwarancją i w tym okresie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu (w tym naprawy) nie dotyczy części zużywalnych – rozumianych jako materiały eksploatacyjne i elementy powszechnie uznawane za zużywające się w toku normalnej eksploatacji, takich jak np.: żarówki, baterie, akumulatory, czujniki elektrochemiczne, które użytkownik jest w stanie sam wymienić bez pogorszenia stanu technicznego urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca zabezpiecza dostawę materiałów zużywalnych i części zamiennych oraz autoryzowany serwis przez okres min. 5 lat | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Autoryzowanym serwisantem producenta oferowanego sprzętu jest: | PODAĆ nazwę firmy , adres i kontakt |  | Bez punktacji |
| 7 | Ilość autoryzowanych na Polskę serwisów producenta oferowanego sprzętu jest: | TAK podać |  | 1 serwis- 1 pkt, 2 serwisy – 1,5pkt, więcej niż 2 serwisy - 1,8pkt. |
| 8 | Bezpłatne przeglądy konserwacyjno - kontrolne (wg zaleceń producenta, przez 24 m-ce po upływie okresu gwarancji – minimum 1 raz w roku) | Podać |  | TAK- 2pkt, brak ww. serwisu pogwarancyjnego - 1pkt. |

………………………….

Data i podpis wykonawcy

UWAGA:

W kolumnie 4 wykonawca wpisuje parametry oferowanego przez siebie sprzętu, potwierdza opisowo spełnienie wymagań SIWZ.

Wpisanie jedynie słowa TAK rozumiane będzie jako brak informacji o parametrach sprzętu oferowanego i potraktowane będzie jak złożenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ.