OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 7 – System do testów wysiłkowych -  komplet 1

| Nazwa handlowa: |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia |  |
| Nazwa firmy Producenta |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji: wymagany 2018 |  |

| L.p. | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU / WARUNKU | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | System do testów wysiłkowych składający się z: - 1 bieżni wysiłkowej z wyposażeniem, - komputera z oprogramowaniem do monitorowania badań oraz ich rejestracji - stanowiska diagnostyki medycznej z monitorem, klawiaturą z myszką bezprzewodową | Tak - podać |  |  |
| 2. | Bieżnia wysiłkowa |  |  |  |
| 2.1 | Stabilna konstrukcja zapewniająca długoletnią eksploatację | Tak – podać |  |  |
| 2.2 | Możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster, | Tak - podać |  |  |
| 2.3 | Możliwość wykonywania testu 6-minutowego | Tak - podać |  |  |
| 2.4 | Wbudowany moduł EKG | Tak - podać |  |  |
| 2.5 | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, zewnętrzny i sterowany komputerem co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta. | Tak - podać |  |  |
| 2.6 | Bieżnia odporna na obciążenie, w tym pacjenta o wadze min. 180 kg. | Tak – podać |  |  |
| 2.7 | Zasilanie 230V 50Hz | Tak - podać |  |  |
| 2.8 | Automatyczne lub ręczne sterowanie obciążeniem bieżni | Tak - podać |  |  |
| 2.9 | System kontroli nachylenia bieżni zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża, | Tak - podać |  |  |
| 2.10 | Prędkość taśmy bieżni regulowana od 0 do 20km/h | Tak - podać |  |  |
| 2.11 | Kąt pochylenia bieżni regulowany od 0% do 25%, | Tak - podać |  |  |
| 2.12 | Długość użytkowa taśmy minimum: 1500 mm, szerokość minimum 500 mm | Tak - podać |  |  |
| 2.13 | Funkcja ZERO START | Tak - podać |  |  |
| 3. | Moduł EKG |  |  |  |
| 3.1 | 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym | Tak - podać |  |  |
| 3.2 | Czułość: - 2,5 mm/mV - 5,0 mm/mV - 10,0 mm/mV - 20,0 mm/mV | Tak - podać |  |  |
| 3.3 | Przesuw: - 25 mm/s - 50 mm/s - 100 mm/s | Tak - podać |  |  |
| 3.4 | cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | Tak - podać |  |  |
| 3.5 | cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak - podać |  |  |
| 3.6 | cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | Tak - podać |  |  |
| 4. | Oprogramowanie |  |  |  |
| 4.1 | Oprogramowanie instalowane na sprzęcie Zamawiającego, kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 | Tak - podać |  |  |
| 4.2 | cyfrowe filtry eliminujące pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego | Tak - podać |  |  |
| 4.3 | nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | Tak - podać |  |  |
| 4.4 | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | Tak - podać |  |  |
| 4.5 | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | Tak - podać |  |  |
| 4.6 | automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni | Tak - podać |  |  |
| 4.7 | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania | Tak - podać |  |  |
| 4.8 | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | Tak - podać |  |  |
| 4.9 | automatyczna analiza arytmii | Tak - podać |  |  |
| 4.10 | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | Tak - podać |  |  |
| 4.11 | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie | Tak - podać |  |  |
| 4.12 | wydruk EKG w czasie rzeczywistym | Tak - podać |  |  |
| 4.13 | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania | Tak - podać |  |  |
| 4.14 | system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | Tak - podać |  |  |
| 4.15 | automatyczny pomiar ciśnienia krwi | Tak - podać |  |  |
| 4.16 | archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) | Tak - podać |  |  |
| 4.17 | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | Tak - podać |  |  |
| 4.18 | Interfejs komunikacyjny DICOM | Tak - podać |  |  |
| 4.19 | Oprogramowanie sieciowe z bazą danych pacjentów i badań instalowane na serwerze Zamawiającego | Tak - podać |  |  |
| 4.20 | Integracja oprogramowania ze szpitalnym PACS/HIS za pomocą interfejsu HL7 lub DICOM co najmniej w zakresie 1. przekazania listy roboczej z pacjentami do wykonania badania poprzez protokół DICOM - Modality Worklist Information Model – FIND 2. przekazania danych o badaniu poprzez wczytanie pliku ze zbiorem danych generowanym przez system HIS 3. przekazania wyniku badania poprzez protokół DICOM (C- Store) - Encapsulated PDF Storage 4. przekazania wyniku badania poprzez zapis pliku z danymi wykonanego badania w celu dalszego importu przez system PACS/HIS | Tak - podać |  |  |

| L.p. | WARUNKI GWARANCYJNE – dotyczy poz. nr 1 (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) |  | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 | Ilość przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gwarancja min. 2 lata | TAK podać |  | 2 lata = 1pkt więcej niż 2 lata (licząc pełne lata)= 1,5pkt |
|  | W ostatnim dniu obowiązywania gwarancji wykonawca wykonuje w cenie ofertowej, zgodnie z zaleceniami producenta kompletny przegląd serwisowo - konserwacyjny sprzętu i dokonuje stosownego wpisu w paszport sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca obejmuje gwarancją i w tym okresie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu (w tym naprawy) nie dotyczy części zużywalnych - rozumianych jako materiały eksploatacyjne i elementy powszechnie uznawane za zużywające się w toku normalnej eksploatacji, takich jak np.: żarówki, baterie, akumulatory, czujniki elektrochemiczne, które użytkownik jest w stanie sam wymienić bez pogorszenia stanu technicznego urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca zabezpiecza dostawę materiałów zużywalnych i części zamiennych oraz autoryzowany serwis przez okres min. 5 lat | TAK |  | Bez punktacji |
| - 6 | Autoryzowanym serwisantem producenta oferowanego sprzętu jest: | PODAĆ nazwę i adres i kontakt |  | Bez punktacji |
| - 7 | Ilość autoryzowanych na Polskę serwisów producenta oferowanego sprzętu jest: | TAK podać |  | 1 serwis- 1 pkt, 2 serwisy – 1,5pkt, więcej niż 2 serwisy - 1,8pkt. |
| - 8 | Bezpłatne przeglądy konserwacyjno - kontrolne (wg zaleceń producenta, przez 24 m-ce po upływie okresu gwarancji | Podać |  | TAK- 2pkt, brak ww. serwisu pogwarancyjnego - 1pkt. |

………………………………..

Data i podpis wykonawcy

UWAGA:

W kolumnie 4 wykonawca wpisuje parametry oferowanego przez siebie sprzętu, potwierdza opisowo spełnienie wymagań SIWZ.

Wpisanie jedynie słowa TAK rozumiane będzie jako brak informacji o parametrach sprzętu oferowanego i potraktowane będzie jak złożenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ.