OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr II

System badań holterowskich EKG – komplet 1 (w tym 4 szt. holter 3 kanałowy oraz 3 szt. holter 12 kanałowy)

| Nazwa handlowa: |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia |  |
| Nazwa firmy Producenta |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji: 2018 |  |

| L.p. | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU / WARUNKU | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | System badań holterowskich EKG złożony z: - Aparat holterowski /rejestrator do pomiaru EKG 3 kanałowy – 4 szt. - Aparat holterowski /rejestrator do pomiaru EKG 12 kanałowy – 3 szt. - System analizy zdarzeń zarejestrowanych przez aparat holterowski do pomiaru EKG – 1 kpl. | Tak - podać |  |
| 2. | Aparat holterowski /rejestrator do pomiaru (min. przez 24 godziny) EKG 3 kanałowy – sztuk 4 |  |  |
| 2.1 | Wbudowana pamięć nieulotna typu Flash i zapis zdarzeń przez min. 120 godzin | Tak - podać |  |
| 2.2 | Zapis odprowadzeń zmodyfikowanych I, II, III, aVR, aVL, aVF i V | Tak - podać |  |
| 2.3 | Podgląd odprowadzeń na wyświetlaczu rejestratora | Tak - podać |  |
| 2.4 | Przycisk umożliwiający pacjentowi zapis zdarzenia na żądanie | Tak - podać |  |
| 2.5 | Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak - podać |  |
| 2.6 | Kontrola podłączenia elektrod | Tak - podać |  |
| 2.7 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak - podać |  |
| 2.8 | Możliwość wprowadzania identyfikatora ID pacjenta | Tak - podać |  |
| 2.9 | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 12 bit | Tak - podać |  |
| 2.10 | Częstotliwość próbkowania min. 10.000 próbek/sekundę/kanał | Tak - podać |  |
| 2.11 | Pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG min. Od 0,05 do 60 Hz | Tak - podać |  |
| 2.12 | Zasilanie za pomocą akumulatorów (których ładowanie może odbywać się w zewnętrznej ładowarce) lub baterii R3 lub R6 max. 3 szt. | Tak - podać |  |
| 2.13 | Sygnalizacja stanu baterii | Tak - podać |  |
| 2.14 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Tak - podać |  |
| 2.15 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak - podać |  |
| 2.16 | Wymiary aparatu nie większe niż 110 x 90 x 40 mm | Tak - podać |  |
| 2.17 | Waga nie większa niż 250g (z akumulatorkami) | Tak - podać |  |
| 3. | Aparat holterowski /rejestrator do pomiaru (min. przez 24 godziny) EKG 12 kanałowy – sztuk 3 |  |  |
| 3.1 | Zapis do 24 godzin badania na karcie typu Compact Flash | Tak - podać |  |
| 3.2 | Zapis z 12 standardowych odprowadzeń kończynowych i przedsercowych z 10 elektrod | Tak - podać |  |
| 3.3 | Podgląd odprowadzeń na wyświetlaczu rejestratora | Tak - podać |  |
| 3.4 | Przycisk umożliwiający pacjentowi zapis zdarzenia na żądanie | Tak - podać |  |
| 3.5 | Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak - podać |  |
| 3.6 | Kontrola podłączenia elektrod poprzez wizualizację impedancji elektrod | Tak - podać |  |
| 3.7 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak - podać |  |
| 3.8 | Możliwość wprowadzania identyfikatora ID pacjenta | Tak - podać |  |
| 3.9 | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 20 bit | Tak - podać |  |
| 3.10 | Częstotliwość próbkowania min. 10.000 próbek/sekundę/kanał | Tak - podać |  |
| 3.11 | Pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG min. Od 0,05 do 60 Hz | Tak - podać |  |
| 3.12 | Zasilanie za pomocą akumulatorów (których ładowanie może odbywać się w zewnętrznej ładowarce) lub baterii R3 lub R6 max. 3 szt. | Tak - podać |  |
| 3.13 | Sygnalizacja stanu baterii | Tak - podać |  |
| 3.14 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Tak - podać |  |
| 3.15 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak - podać |  |
| 3.16 | Wymiary aparatu nie większe niż 110 x 90 x 40 mm | Tak - podać |  |
| 3.17 | Waga nie większa niż 250g (z akumulatorkami) | Tak - podać |  |
| 4. | System analizy zdarzeń zarejestrowanych przez aparat holterowski do pomiaru EKG – 1 komplet |  |  |
| 4.1 | Oprogramowanie sieciowe z bazą danych pacjentów i badań instalowane na serwerze Zamawiającego | Tak - podać |  |
| 4.2 | Oprogramowanie musi być kompatybilne ze sprzętem zamawiającego tj. musi działać poprawnie z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10. | Tak - podać |  |
| 4.3 | Oprogramowanie musi umożliwiać zaprogramowanie parametrów badania i odczyt wyników badania z zaoferowanych rejestratorów holterowskich | Tak - podać |  |
| 4.4 | Akwizycja zapisu EKG (rozumiana jako możliwość wczytania pomiarów EKG z zaoferowanych urządzeń do systemu analizy zdarzeń) z okresu minimum 120 godzin | Tak - podać |  |
| 4.5 | Definiowanie praw dostępu i haseł dla różnych typów użytkowników | Tak - podać |  |
| 4.6 | Tryb pracy programu retrospektywny, prospektywny lub superimpozycji | Tak - podać |  |
| 4.7 | Skanowanie prospektywne metodą stronicowania lub superimpozycji z automatycznymi kryteriami zatrzymania | Tak - podać |  |
| 4.8 | Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy retrospektywnej, prospektywnej lub superimpozycji | Tak - podać |  |
| 4.9 | Możliwość zmiany kryteriów zatrzymania skanowania w trakcie analizy prospektywnej lub superimpozycji | Tak - podać |  |
| 4.10 | Przeglądanie zapisu EKG metodą stronicowania lub metodą nakładania pobudzeń | Tak - podać |  |
| 4.11 | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii | Tak - podać |  |
| 4.12 | Przeglądanie pełnego zapisu EKG z 12 odprowadzeń | Tak - podać |  |
| 4.13 | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii, trendów i histogramów | Tak - podać |  |
| 4.14 | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń | Tak - podać |  |
| 4.15 | Nieograniczona liczba wzorców pobudzeń | Tak - podać |  |
| 4.16 | Możliwość dodawania i usuwania pobudzeń | Tak - podać |  |
| 4.17 | Wykrywanie zaburzeń epizodów Bigemini i Trigemini | Tak - podać |  |
| 4.18 | Detekcja tachykardii komorowej i nadkomorowej | Tak - podać |  |
| 4.19 | Rytm minimalny, średni, maksymalny wykrywany tylko z pobudzeń normalnych lub wszystkich | Tak - podać |  |
| 4.20 | Synchroniczna praca w kilku oknach jednocześnie - możliwość jednoczesnej prezentacji kilku sekcji analizy | Podać |  |
| 4.21 | Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków | Tak - podać |  |
| 4.22 | Ocena niedokrwienia na podstawie analizy ST w 12 odprowadzeniach EKG i możliwość edycji tych epizodów | Tak - podać |  |
| 4.23 | Obliczanie i kwantyfikacja zmienności R-R | Tak - podać |  |
| 4.24 | Analiza kardiostymulatorów jedno- i dwujamowych, wykrywanie błędów stymulacji | Tak - podać |  |
| 4.25 | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji | Tak - podać |  |
| 4.26 | Możliwość powtórnego skanowania badania przy użyciu do analizy innych odprowadzeń | Tak - podać |  |
| 4.27 | Dokonywanie pomiarów amplitud załamków i czasu trwania podokresów EKG z użyciem kursorów | Tak - podać |  |
| 4.28 | Identyfikacja epizodów tachykardii i bradykardii | Tak - podać |  |
| 4.29 | Możliwość wyboru przykładów EKG do raportu końcowego | Tak - podać |  |
| 4.30 | Możliwość automatycznego dodawania przykładów | Podać |  |
| 4.31 | Możliwość konfigurowania ankiety pacjenta | Podać |  |
| 4.32 | Możliwość konfigurowania i podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem | Tak - podać |  |
| 4.33 | Analiza QT | Podać |  |
| 4.34 | Możliwość wyboru korekcji QT: liniowej, Bazett’a lub Fridericia | Podać |  |
| 4.35 | Wybór opcji RR prior, RRc lub RR16 dla interwałów RR używanych z QTc | Podać |  |
| 4.36 | Trendy QT/QTc zawierające wartości minimalne, średnie i maksymalne | Podać |  |
| 4.37 | Trendy QT/QTc wyświetlane wspólnie z rytmem serca i trendami interwałów RR | Podać |  |
| 4.38 | Analiza HRV czasowa | Podać |  |
| 4.39 | Interfejs komunikacyjny DICOM | Tak - podać |  |
| 4.40 | Raport PDF/XML | Tak - podać |  |
| 4.41 | Oprogramowanie sieciowe z bazą danych pacjentów i badań instalowane na serwerze Zamawiającego | Tak - podać |  |
| 4.42 | Integracja ze szpitalnym PACS/HIS za pomocą interfejsu HL7 lub DICOM co najmniej w zakresie 1. przekazania listy roboczej z pacjentami do wykonania badania poprzez protokół DICOM - Modality Worklist Information Model – FIND 2. przekazania danych o badaniu poprzez wczytanie pliku ze zbiorem danych generowanym przez system HIS 3. przekazania wyniku badania poprzez protokół DICOM (C- Store) - Encapsulated PDF Storage 4. przekazania wyniku badania poprzez zapis pliku z danymi wykonanego badania w celu dalszego importu przez system PACS/HIS | Tak - podać |  |
| 4.43 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | Tak - podać |  |
| 4.44 | Odczyt badań z urządzeń z min. 2 stanowisk w tym samym czasie | Tak - podać |  |
| 4.45 | Opis badań z min. 4 stanowisk w tym samym czasie | Tak - podać |  |

| L.p. | WARUNKI GWARANCYJNE (TAK-oznacza warunek min. bezwzględnie do spełnienia) |  | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU – potwierdza opisowo wykonawca w odpowiedzi na wymagania określone w kol. 2 | Ilość przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gwarancja min. 2 lata | TAK podać |  | 2 lata = 1pkt więcej niż 2 lata (licząc pełne lata)= 1,5pkt |
|  | W ostatnim dniu obowiązywania gwarancji wykonawca wykonuje w cenie ofertowej, zgodnie z zaleceniami producenta kompletny przegląd serwisowo - konserwacyjny sprzętu i dokonuje stosownego wpisu w paszport sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca obejmuje gwarancją i w tym okresie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu (w tym naprawy) nie dotyczy części zużywalnych - rozumianych jako materiały eksploatacyjne i elementy powszechnie uznawane za zużywające się w toku normalnej eksploatacji, takich jak np.: żarówki, baterie, akumulatory, które użytkownik jest w stanie sam wymienić bez pogorszenia stanu technicznego urządzenia. Nie są materiałami zużywalnymi kable, elementy stanowiące całość zamawianego kompletu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca zabezpiecza dostawę materiałów zużywalnych i części zamiennych oraz autoryzowany serwis przez okres min. 5 lat | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Autoryzowanym serwisantem producenta oferowanego sprzętu jest: | PODAĆ nazwę firmy , adres i kontakt |  | Bez punktacji |
| 7 | Ilość autoryzowanych na Polskę serwisów producenta oferowanego sprzętu jest: | TAK podać |  | 1 serwis- 1 pkt, 2 serwisy – 1,5pkt, więcej niż 2 serwisy - 1,8pkt. |
| 8 | Bezpłatne przeglądy konserwacyjno - kontrolne (wg zaleceń producenta, przez 24 m-ce po upływie okresu gwarancji, minimum 1 raz w roku) | Podać |  | TAK- 2pkt, brak ww. serwisu pogwarancyjnego - 1pkt. |

………………………….

Data i podpis wykonawcy

UWAGA:

W kolumnie 4 wykonawca wpisuje parametry oferowanego przez siebie sprzętu, potwierdza opisowo spełnienie wymagań SIWZ.

Wpisanie jedynie słowa TAK rozumiane będzie jako brak informacji o parametrach sprzętu oferowanego i potraktowane będzie jak złożenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ.