Załącznik nr 1.1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p | Opis wymaganych parametrów | Zaoferowane parametry techniczne TAK/ NIE/ OPIS Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model urządzenia |  |
| 2. | Rok produkcji urządzenia 2020 lub 2021 |  |
| 3. | Producent nazwa, kraj |  |
| 4. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci |  |
| 5. | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania |  |
| 6. | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). |  |
| 7. | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm |  |
| 8. | szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). |  |
| 9. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża |  |
| 10. | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |
| 11. | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. |  |
| 12. | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel |  |
| 13. | Pilot posiada wbudowaną latarkę lub w przypadku paneli w barierkach posiadają one podświetlenie przycisków |  |
| 14. | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka |  |
| 15. | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) |  |
| 16. | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) |  |
| 17. | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 18. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm. |  |
| 19. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. |  |
| 20. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |
| 21. | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 22. | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  |
| 23. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 24. | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 25. | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 26. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta |  |
| 27. | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji |  |
| 28. | Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę ładowania akumulatora - wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników |  |
| 30. | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |
| 31. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |
| 32. | Mechaniczna funkcja CPR |  |
| 33. | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania |  |
| 34. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 35. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  |
| 36. | Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg |  |
| 37. | Wyposażenie łóżka |  |
| 38. | - Materac szpitalny – Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym. Wysokość materaca min 140 mm - Barierki boczne – Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Przycisk zwalniający barierkę wbudowany w górną poprzeczkę barierki. Barierki w żadnym położeniu nie powodują zwiększenia szerokości łózka. Barierki opuszczane poniżej poziomu materaca . - Listwa – Miejsce na zawieszanie worków urologicznych i innych dodatkowych akcesoriów z tworzywowymi zaczepami umieszczona z obu stron leża w jego centralnym miejscu - Półka na pościel – Lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania centralnego panelu sterowniczego |  |
| 39. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 40. | Montaż i szkolenie personelu |  |

…………………………………………………………..

(data i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)