| L.p. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z dwóch akumulatorów - min. 300 | TAK/NIE | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% lub zewnętrznej ładowarki 230 V AC | Tak |  |  |
|  | Funkcje / cechy |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, z torbą transportową, testerem wyładowań | Tak |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora w kg. max.13kg | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |  |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak | TAK – 5 pkt. NIE– 0 pkt. |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE– 0 pkt. |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych: # SpO2 - Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | Technologia Masimo | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych: # NIBP - Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak |  |  |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
|  | Metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych: IBP – Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  | Zakres ciśnienia min.-20 do 250 mmHg w min.sześciu przedziałach do wyboru przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz ciśnienia inwazyjnego: krzywa IP oraz wartości liczbowe | Tak |  |  |
|  | Oznaczenia: P1 lub P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP (do wyboru przez użytkownika) | Tak |  |  |
|  | Kabel IBP do przetworników, min.1szt | Tak |  |  |
|  | Przetwornik jednorazowego użytku IBP, jedno-kanałowy, min.5 szt | Tak |  |  |
|  | Imadło do umocowania płytki na stojaku, min.1szt | Tak |  |  |
|  | Płytka mocująca do 2 przetwornik w do pomiaru ciśnienia, min.1szt | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie EtCO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2 : min. od 0 do 99 mmHg | Tak |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EtCO2 - kapnografia - PACJENCI ZAINTUBOWANI – zestaw min.20 szt. kaniul pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EtCO2 - kapnografia - PACJENCI NIEZAINTUBOWANI – zestaw min.20 szt. kaniul pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | Tak |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych SpCO i SpMeth / pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny/ |  |  |  |
|  | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | Tak |  |  |
|  | Pomiar frakcji methemoglobiny | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja |  |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | Tak |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 10 kpl. | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
|  | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak |  |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23 | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |
|  | Kardiowersja | Tak |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |  |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 0 -170 mA | Tak |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | Tak |  |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE– 0 pkt. |  |
|  | Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak | TAK – 5 pkt. NIE– 0 pkt. |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |  |
|  | Drukarka | Tak |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 90 mm | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną | Tak |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | Tak |  |  |
|  | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |

…………………………………………………………..

(data i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)