Załącznik nr 1.2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

| Nazwa i typ: | ……………………… |
| --- | --- |
| Producent: | …………………….... |
| Kraj produkcji: | ……..……………….. |
| Rok produkcji: | ..…………………….. |

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Jedn. miary | Potwierdzenie wymaganego parametru/ wartości | Oferowany Parametr | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| MACERATOR |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 2. | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 3. | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia | TAK | - - - |  |  | Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa i przednia obudowa) – 5 pkt., Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa) – 2 pkt., Brak powłoki antybakteryjnej – 0 pkt. |
| 4. | Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 5. | Nożne otwieranie i zamykanie pokrywy | TAK | - - - |  |  | Przycisk nożny– 5 pkt., Czujnik podczerwieni – 2 pkt., |
| 6 | Automatyczne uruchamianie urządzenia (funkcja typu „auto-start“) po zamknięciu pokrywy | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 8. | Wyświetlacz LCD informujący m.in. o stanie urządzenia i fazach cyklu | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 9. | Urządzenie przechodzące w stan czuwania (stan uśpienia) | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 10. | Rodzaje zabezpieczeń uniemożliwiających włączanie urządzenia, Urządzenie wyposażone w co najmniej: - czujnik zamykania pokrywy, - czujnik braku wody, - czujnik zablokowania odpływu - czujnik prędkości wirnika | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 11. | Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia | TAK |  |  |  | Możliwość regulacji bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie – 3 pkt., Brak możliwości regulacji bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie – 0 pkt.. |
| 18. | Maksymalne wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość): 420 x 550 x 920 | TAK | [mm] |  |  | - - - |
| 19. | Komora maceratora wyposażona w otwory (średnica prześwitu do 10 [mm]) zatrzymująca przedmioty, odpadki, itp. elementy, które mogą zapychać odpływ i kanalizację | Podać | - - - |  |  | Otwory o średnicy 5 mm i mniej – 5 pkt., Powyżej 5 mm – 0 pkt., |
| 20. | Komora w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK | - - - |  |  |  |
| 21. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK | - - - |  |  |  |
| 22. | Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | Podać | - - - |  |  | Min. dwa moduły tnąco rozrywające – 5 pkt., Minimum 4 noże tnące – 2 pkt., |
| 23. | Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy, a miejsce jej instalacji zapewnia czystość oraz wydłuża żywotności | TAK | - - - |  |  |  |
| 24. | Waga urządzenia – bez załadunku, z pustym zbiornikiem wody | Podać | [kg] |  |  | 60 [kg] i mniej – 3 pkt., większe wartości – 0 pkt. |
| 25. | Standardowe zużycie wody na 1 cykl | Podać | [l] |  |  | 20[l] i mniej – 3 pkt., większe wartości – 0 pkt. |
| 26. | Wydajność załadunku na 1 cykl: min. 4 naczynia jednorazowe typu kaczka, basen | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 27. | Standardowy czas 1 cyklu | Podać | [s] |  |  | 90 [s] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 28. | Dla cyklu niestandardowego możliwość regulacji zużycia wody i czasu cyklu bezpośrednio z panelu sterowania na górnej pokrywie | TAK | - - - |  |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 29. | Zasilanie: 230 [V] 50 Hz, 13A | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 30. | Moc silnika | Podać | [kW] |  |  | 0,6 [kW] i mniej – 5 pkt., większe wartości – 0 pkt. |
| 31. | Moc pompy wody | Podać | [kW] |  |  | 0,2 [kW] i mniej – 5 pkt., większe wartości – 0 pkt. |
| 32. | Możliwość ustawienia trybu NOCNEGO z ograniczonym poziomem hałasu | TAK | --- |  |  | --- |
| 33. | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia - max Ø50 mm | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 34. | Wysokość załadunku - max 80 cm od podłogi | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 35. | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE) | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 37. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | - - - |  |  | - - - |
| 38. | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji | TAK | - - - |  |  | - - - |

…………………………………………………………..

(data i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)