| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. |
|  | Zasilanie 230V lub 400V |
|  | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |
|  | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia |
|  | Górna pokrywa jednoczęściowa, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania |
|  | Nożne otwieranie pokrywy za pomocą przycisku pneumatycznego |
|  | Bezawaryjne zamykanie pokrywy, bez użycia siłowników i czujników podczerwieni |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy |
|  | Szczelny zatrzask komory |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy |
|  | Wyświetlacz LCD informujący o usterkach i fazie cyklu |
|  | Kolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy |
|  | Urządzenie przechodzące w stan czuwania (stan uśpienia) |
|  | Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - niskiego poziomu płynu antybakteryjno – dezodoryzującego - zaistniałych usterek - prędkości wirnika |
|  | Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji zużycia płynu z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia |
|  | Możliwość umieszczenia kanistra z płynem dezynfekującym wewnątrz urządzenia |
|  | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie |
|  | W przypadku niedrożności sieci kanalizacyjnej, możliwość opróżnienia komory z substancji płynnych za pomocą specjalnego zaworu, bez ingerencji w sieć kanalizacyjną |
|  | Komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej |
|  | Wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 411 mm x 908 mm x 524 mm (tolerancja +/- 10 mm) |
|  | Wysokość załadunku max. 80 cm |
|  | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody 59 kg |
|  | Konfigurowalne zużycie wody na jeden cykl w zakresie 17 l – 23 l |
|  | Wydajność 4 naczyń jednorazowe typu kaczka, basen na 1 cykl |
|  | Konfigurowalny czas jednego cyklu maceratora w zakresie 82 s – 114 s |
|  | Moc silnika 590 W |
|  | Odpływ kanalizacyjny 50mm |
|  | Doprowadzenie wody zimnej ¾” |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - należy dołączyć do oferty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |
|  | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów |