16/UCMMiT/NP/2021

Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa i typ: ……….…………………...

Producent: ……………………………...

Kraj produkcji: …………….……….…...

Rok produkcji: …………………….…...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE Wypełnia wykonawca TAK /NIE / OPIS |
| --- | --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. |  |
|  | Wydajność 1 naczynie jednorazowe typu kaczka/basen na 1 cykl |  |
|  | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |  |
|  | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni |  |
|  | Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu |  |
|  | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni |  |
|  | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia |  |
|  | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie |  |
|  | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) |  |
|  | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy |  |
|  | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy, a miejsce jej instalacji zapewnia czystość oraz wydłuża żywotności |  |
|  | Wymiary: 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm) |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny – rura min. 38 mm |  |
|  | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg |  |
|  | Zużycie wody na jeden cykl - max 11 litrów |  |
|  | Czas cyklu maceracji - max 65 sekund |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V |  |
|  | Moc silnika 485 W |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów w okresie gwarancji |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski, bezpłatny w okresie gwarancji, okres gwarancji 24 miesiące |  |

......................... (miejscowość),  dnia .....................	     ……..……….......................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika