14/UCMMiT/NP/2021

Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa i typ: ……….…………………...

Producent: ……………………………...

Kraj produkcji: …………….……….…...

Rok produkcji: …………………….…... (2021, sprzęt fabrycznie nowy)

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagania | Parametr oceniany | ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE Wypełnia wykonawca TAK /NIE / OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oferowany system jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem próby wysiłkowej marki MORTARA w taki sposób, że możliwe będzie wykorzystanie bieżni, modułu EKG oraz aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia, w sposób kompatybilny z oferowanym rozwiązaniem. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oferowany system musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania testów spiroergometrycznych w ilości nie mniejszej niż: 1. Maski Ergospirometryczne z adapterami i czepkami – 3 szt. W różnych rozmiarach do uzgodnienia na etapie dostawy 2. Linie próbkujące – 2 szt. 3. Przepływomierze – 3 szt. 4. Klipsy na nos 5 szt. 5. Gaz kalibracyjny z butlą – 1 szt. | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry systemu spiroergometrycznego |  |  |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń przynajmniej takich jak: V’O2/Load, V‘E/V’CO2, V‘O2/(Log(V‘E)), HR/V‘O2, V‘E/V‘O2 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów takich jak: Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) %. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: Spirometria spokojna SCV, Spirometria natężona FVC, Spiormetria MVV, Próba rozkurczowa Pre/Post | Tak | Bez oceny |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku • Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta • Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku • Czas wydechu monitorowany do 15 s. • Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) • Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji maks. 75 ms. Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dokładność pomiaru O2 maks.: 0,05 % obj. Lepsza dokładność oznacza niższą wartość w [% obj]. | Tak | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące, lub dłuższym. | Tak | Wartość największa – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru O2 maks.: 0,01% obj. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 min.: 0 – 15 %. | Tak | Zakres graniczny – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2 maks.: 0,05 % obj. Lepsza dokładność oznacza niższą wartość w [% obj]. | Tak | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) maks.: 75 ms Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru CO2 maks.: 0,01% obj. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przestrzeń martwa głowicy pomiarowej (bez maski) 30 ml, lub mniejsza. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres pomiaru objętości min.: od 0 do 10 l | Tak | Zakres graniczny – 0 pkt. Szerszy zakres – 2 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości maks.: 3 ml. | Tak | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu min.: 0 do 15 l/s. | Tak | Zakres graniczny – 0 pkt. Szerszy zakres – 2 pkt. |  |
|  | Zakres pomiaru wentylacji min.: 0 do 300 l/min. | Tak | Zakres graniczny – 0 pkt. Szerszy zakres – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: 1. V-slope 2. Na podstawie RER 3. EqO2 w czasie 4. Ręcznie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina.. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: 1. Układ Wassermana z 2009 roku 2. Układ Wassermana z 2012 roku 3. Własna modyfikacja operatora | Tak | Bez oceny |  |
|  | System umożliwia wybór protokołu obciążenia na podstawie zmierzonych wartości spirometrycznych. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności: VO2/moc (moc tlenowa), VE/VCO2, VE/VO2, VO2/HR (puls tlenowy), V’O2(Log (V’E)) - OUES | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zestaw standardowych i możliwość tworzenia własnych raportów badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | Tak | Bez oceny |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |

......................... (miejscowość),  dnia .....................	     ……..……….......................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika