[image: image1.png]A

VALY/




[image: image2.jpg]




Włoszczowa, dnia 2016-09-22
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na dostawę

         wraz z wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

          we Włoszczowie, znak: 17/09/2016 

Pytanie nr 1 

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych posiadający regulację ustawienia wysokości na 7 poziomach z systemem ALS – Automatyczny System Blokowania, który wspomaga i przyśpiesza podnoszenie transportera na odpowiednią wysokość bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkukrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisane przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia.  W trakcie eksploatacji,  często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze reanimacyjne posiadające jedną stałą wysokość najazdu?

Wyjaśniamy, iż dostępne i montowane w ambulansach lawety posiadają możliwość regulacji wysokości najazdu, tak aby każde dostępne nosze na rynku mogły swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z do i z ambulansu. W związku z tym nie ma potrzeby dodatkowej regulacji w noszach. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że każde elementy konstrukcyjne ruchome ( w tym przypadku golenie) zwiększają ryzyko awarii, przyśpieszają zużycie i zwiększają koszty związane z eksploatacją noszy.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych, zintegrowane z ramą transportera tworząc zamkniętą budowę panelu kontrolnego transportera, z którego jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?

Wyjaśniamy, iż takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i eksploatację. Wszystkie skomplikowane, podwójne rozwiązania w noszach powodują, że ich użytkowanie zamiast łatwe i szybkie, staje się trudne. Zepsucie np. funkcji odblokowywania w uchwytach powoduje, że utrudnione staje się korzystanie z samego uchwytu i podstawowego celu w jakim te uchwyty są. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter wyposażony jest w 4 kółka, wszystkie skrętne o 360˚, umożliwiające łatwe i szybkie wprowadzenie/wyprowadzenie noszy do i z ambulansu?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 

Dotyczy materaca transportowego

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe służące do transportu pacjentów, wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, wykonane z materiału typu plan, o udźwigu 150 kg?

Dotyczy fotela kardiologicznego z mocowaniem podłogowym

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 

Dotyczy fotela kardiologicznego z mocowaniem podłogowym

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fotel kardiologiczny wyposaży w kółka tylne o średni 12,5 cm oraz w kółka przednie o średnicy 15 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 

Dotyczy materaca transportowego

 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak przenośny elektryczny posiadający zakres podciśnienia płynie regulowany za pomocą potencjometru w zakresie do -80 kPa, o przepływie na poziomie 26 l/min, wyposażony w słój na jednorazowe zbiorniki na wydzielinę?  

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający pozwoli sobie zaoferować ssak elektryczny z precyzyjną bezstopniową regulacją siłą ssania wyposażony w fabrycznie wbudowane źródło światła, umożliwiające oświetlenie nie tylko parametrów ssaka ale również obszar pracy personelu?
Proponowane rozwiązanie ma szersze możliwości zastosowania niż tylko podświetlenie parametrów siły ssania.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9.

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączania ?

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach  są powszechnie  stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączaniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10.

Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności 
min. 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?

Wyjaśniamy, że takie udogodnienie posiada obecnie wiele samochodów m. in. Opel, Mercedes, Renault, Nissan, VW Crafter  i inne. Taka funkcjonalność zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki   likwidując zbędne wizyty na stacji paliw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³, spełniający normę emisji spalin  EURO 5b+ 

- gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo 
użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu 
jezdnego obu osi,rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem 
poprzecznym,szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości 
pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator   osi tylnej?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym
Oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje 
obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy
zapis „przednie światła przeciwmgielne (fabryczne) ” oznacza, że Zamawiający oczekuje
takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania
zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu
kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?
Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola
widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa 
ambulansu.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z systemem sterowania przedziału medycznego za pomocą zintegrowanego panelu, który zamiast odrębnego badania i świadectwa homologacji był przebadany wraz z ambulansem i zawiera się  to w homologacji  WE pojazdu skompletowanego tj. specjalnego sanitarnego kategorii M1. Ponad to ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikowanej potwierdzającej zgodność zabudowy z normą PN EN 1789 ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie  15
Wymogiem zamawiającego jest, aby ambulans posiadał "radioodtwarzacz".

Czy  oznacza to, że jest wymagane fabrycznie radio z instalacją i   regulacją umieszczoną pod kołem kierownicy oraz na panelu radia, co zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem, ponad to eliminuje  wszelkie możliwe  zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na pracę urządzeń sygnalizacyjnych np. belki świetlnej, świateł ostrzegawczych itp. które powodują awarie i wyłączenie ambulansu z ruchu ?

Pytanie 16
Czy nosze winny być wyposażone w licznik serwisowy automatycznie zliczający  ilość 
złożeń / rozłożeń podwozia transportera informujący o konieczności dokonania przeglądu
serwisowego ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  17
Czy Zamawiający wymaga ,a by transporter noszy posiadał funkcję prowadzenia  bokiem do kierunku jazdy, która ma być realizowana przez koła jezdne o średnicy zgodnej z wymogami  normy PN EN 1865 wynoszącej minimum 100mm ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z światłami do jazdy dziennej typu żarnikowego ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
Pytanie 19
 Czy system składanego podwozia musi zapewniać automatyczne składanie/rozkładnie podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagające jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. jak to jest stosowane u różnych producentów ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m ?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

· przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;

· nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

· z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;

· rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

· z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

· możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

· ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki  

· z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

· nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału

· z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

· obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg

· waga oferowanych noszy 18 kg

· z systemem składanego podwozia umożliwiającym  łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;

· regulacja wysokości w sześciu poziomach;

· wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm,  2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.

· waga transportera 22 kg 

· - gwarancja na oferowany system transportu  60 miesięcy ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  22
Czy jest wymagane aby ssak posiadał Uchwyt ścienny do karetki umożliwiający, po  wpięciu 
ssaka, automatyczne zasilanie i  ładowanie go z instalacji elektrycznej 12V ambulansu oraz
system umożliwiający zasilanie z  instalacji elektrycznej 12V ( wbudowanym w aparat ), 
niezależnie od uchwytu ściennego ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  23
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie transportera noszy
który posiada regulację wysokości   na innej zasadzie niż sprężyny gazowe oraz regulacji 
oparcia noszy  na innej zasadzie niż sprężyny gazowe?

Obecne zapisy wskazują jednoznacznie na zestaw transportowy firmy Stollenwerk.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  24
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie transportera noszy 
który posiada regulację wysokości  najazdowej na innej zasadzie niż regulacja długości
goleni przednich ?

Obecna zapisy wskazują jednoznacznie na zestaw transportowy firmy Stollenwerk.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  25
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak który zamiast podświetlanych wartości nastaw posiada manometr podciśnienia, co jest bardziej precyzyjne ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w ciągu 90 dni roboczych  od daty podpisania umowy ?Wyjaśniamy, że czekamy na dosta LISTNUM wę samochodów z roku 2016.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych posiadający funkcji prowadzenia w bok w jednym poziomie wysokości.
Uzasadnienie:
Transport pacjent w bok wykonywany jest jedynie w sytuacji gdy nosze maja być dostosowane do łózka pacjenta. Funkcje transportu w bok na 2 poziomach oferuje jeden producent, który posiada do tej funkcji dodatkowe kółka o bardzo małej średnicy które umożliwiają wykonanie tego manewru tylko w warunkach szpitalnych. Nie ma znaczenia 
dla funkcjonalności noszy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 28.
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych bez 
Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie, ale posiadający system mechaniczny dopasowujący wysokość załadunkową transportera do podstawy noszy bez potrzeby regulacji długości goleni
przednich.
Uzasadnienie:
Zaproponowany przez nas system dopasowuje się automatycznie do wysokości łaładunkowej, bez konieczności ingerencji w mechanizm transportera. Opisany przez Państwa system wymaga ingerencji w mechanizm transportera choć nie wymaga udziału udziału serwisu, jest czasochłonny i niesie ryzyko uszkodzenia mechanizmów lub zlej regulacji przez personel.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter posiadający regulacje wysokości na sześciu poziomach bez ustawianie wysokości ale bez wspomagania sprężynami gazowymi.
Uzasadnienie:
W/w parametr posiada tylko jeden producent noszy na rynku Polskim. Wskazując ten parametr eliminujecie Państwo pozostałe firmy w udziale w przetargu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30.
 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac próżniowy posiadający 8 uchwytów transportowych, po 4 z każdej strony.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 31. 
Proszę o sprecyzowanie co zamawiający rozumie przez określenie materac transportowy. Określenie to jest nie precyzyjne i może być rozumiane jako materac próżniowy lub nosze pomocnicze typu płachta ratownicza lub np. materac transferowy do noszy głównych jako połączenie materaca na nosze wraz płachta ?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 32
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fotel kardiologiczny z mocowaniem podłogowym o maksymalnym obciążeniu 150kg .
Uzasadnienie:
Transportowanie pacjenta bariatrycznego na fotelu kardiologicznym o wadze powyżej 150 kg jest nie możliwe z powodów budowy samego fotela / za wąskie oparcie i siedzisko / jak i i z powodu ograniczeń personelu. Taki transport wymaga przynajmniej 4-5 pracowników. Przy obecnych rozwiązaniach architektonicznych poruszanie się 4 osób transportujących fotel
kardiologiczny jest niemożliwe bądź niesie niebezpieczeństwo dla transportowanego jak i osób transportujących. Pacjentów bariatrycznych o wadze powyżej 150kg powinno się transportować krzesełkami transportowymi z systemem zjazdowym co jest praktyczniejsze
 i bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 33.
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fotel kardiologiczny posiadający z tyłu fotela uchwyty składane.
8. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny respirator transportowy o następujących parametrach:
-zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
-zakres przepływu: 8 – 39 l/min
-zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ciśnienie 280 – 600 kPa
-częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min
-objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml
-współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)
-oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
-zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O
-przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min.
-ciśnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 – 16 cmH2O przy przepływie 35 l/min
-stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%
-zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O
-tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia
w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cmH2O, przepływ maksymalny > 120 l/min.
-minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy
częstości 12 odd/min.
-zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od −10 do +80 cmH2O
-zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok. 60 ml/cykl
-możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
-temperatura pracy: −10 do +50 °C
-temperatura przechowywania: −40 do +60 °C
-wilgotność względna pracy / przechowywania: 0 – 95%
-klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54
-zgodność z normą PN-EN 794-3, certyfikaty lotnicze, norma RTCA-DO 160 F
-moduł alarmowy:
*alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego
*alarm niskiego ciśnienia / rozłączenia w układzie oddechowym: ciśnienie < 10 cmH2O w czasie 10 sek.
-zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pneupac W269-023 do użytku w środowisku MRI
-wymiary: 93 x 235 x 165 mm
-waga: 2,4 kg
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34.
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny z płyną regulacja siły ssania w zakresie od 0 do -80kPa.
Uzasadnienie:
. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny z płyną regulacja siły ssania w zakresie od 0 do - 80kPa.
Uzasadnienie:
Płynna regulacja zakresu siły ssania daje większą precyzje w ustawieniu wymaganego parametru od skokowej regulacji siły ssania. W związku z tym daje większe bezpieczeństwo dla pacjenta podczas wykonywania zabiegu odsysania drób oddechowych. Stopniowa regulacja siły ssania ogranicza personel podczas wykonywania zabiegi ssania do kilku wartości siły ssania a płynna regulacja siły ssania pozwala dostosować się do każdego pacjenta.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35.

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny posiadający czas pracy do 40 min przy maksymalnym obciążeniu, ale posiadający wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy który nie posiada efektu pamięci.
Urządzenie po w pięciu w uchwyt doładowuje zużytą energie bez potrzeby rozładowywania urządzenia i jest gotowe do dalszej pracy
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
	Sekretariat: 

Tel. (41) 38 83 800;  Fax. (41) 3883 858

  Centrala: (41) 3883 740

e-mail: sekretariat@zozwloszczowa.pl
	www.zozwloszczowa.pl
BIP: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
NIP: 656-18-55-908    REGON:  000304295    KRS: 0000057160

Rachunek bankowy: Millennium O/Kielce  75 1160 2202 0000 0000 6001 8883



