Włoszczowa, dnia 26.09.2016 roku

Znak Sprawy  32/09/ 2016

1.  ZAMAWIAJĄCY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883800 fax: 41 3883858 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pani Renata Bargieł – tel 041 38 83 752 |
| --- | --- |

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe, szczegółowy opis znajduje się w załączniku

nr 1.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku                  z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

3.3  Termin płatności – 30 dni

4. WYBRANE WARUNKI REALIZACJI:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę, a także dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 90 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena zamówienia - brutto spośród nie odrzuconych ofert | x 100 x 90% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena zamówienia brutto w badanej nie odrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 90 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc     po przecinku.

Kryterium okres gwarancji – 10%

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był nie krótszy niż 2 lata:

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić dłuższy termin gwarancji, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia  wynosi 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

| Okres gwarancji 2 lata | 0 punktów |
| --- | --- |
| Okres gwarancji 3 lata | 5 punktów |
| Okres gwarancji 4 lata i więcej | 10 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną                na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + okres gwarancji).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie ZOZ Włoszczowa do dnia 05.10.2016 roku do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 roku o godzinie 14:15 na Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 – „Zakup, dostawa i montaż lampy operacyjnej sufitowej”” nie otwierać  przed godziną 14:15 w dniu  05.10.2016 roku .

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Jako ofertę należy przesłać:

a) wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

c) Odpis z KRS lub CEiDG (nie starszy niż 6 miesięcy przed składaniem ofert),

d) kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga posiadania w/w dokumentów

e) parafowany projekt istotnych postanowień umowy.

2.  Wybór oferenta

Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

3. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4. Ilość składanych ofert

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Postanowienia końcowe:

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca

- Wszelkie załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią ich integralną część.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności w przypadku gdy, cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

3. Projekt istotnych postanowień Umowy stanowiący załącznik nr 3.

Sporządził   								Zatwierdził

Załącznik  nr 1

Szczegółowy formularz ofertowy

| Bezcieniowa lampa operacyjna sufitowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
|  | Źródło światła w kopule – czasza rozparta na wieloboku. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 16-30cm +/-2cm. | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. | Tak |  |
|  | Kopuła o konstrukcji wielobocznej, jednoczęściowej, umożliwiająca. Przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak |  |
|  | Lampa nie powodująca zakłóceń w przepływie laminarnym posiadająca certyfikat kompatybilności z system jonizacji promieniowania jonizacji katalitycznej RCI - dołączyć do oferty. | Tak |  |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED. | Tak |  |
|  | Soczewki lampy jednoczęściowe, wykonane z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min 3 uchwyty brudne. | Tak |  |
|  | Uchwyt sterylny pokryty warstwą aktywnej miedzi lub powłoką z domieszką jonów srebra o właściwościach przeciw bakteryjnych. Właściwości potwierdzone odpowiednim certyfikatem – dołączyć certyfikat do oferty. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Maksymalne natężenie światła czaszy – min. 140 [klux]. | Tak, podać |  |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO. | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min.: 3500°-5500° [K] w min 4 krokach. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96 | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96 | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy (L1+L2)≥ 120 [cm] |  |  |
|  | Zużycie energii max 50W. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podnoszenia lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340 º | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. Uchwyt pokryty powłoką z aktywnej miedzi lub z dodatkiem aktywnych jonów srebra. Powłoka o właściwościach przeciw drobnoustrojowych. Skuteczność potwierdzona Certyfikatem lub protokołem z wynikami badań. | Tak |  |
|  | Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga – 2 szt. do każdej kopuły. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu lampy zasilacz awaryjny o poniższych parametrach: | Tak |  |
|  | Moc pozorna (VA): 2000 | Tak |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego: Przybliżona sinusoida | Tak |  |
|  | Progi przełączania: 162V/290V | Tak |  |
|  | Czas podtrzymania: 17 min | Tak |  |
|  | Czas przełączania: od 2 do 6 ms | Tak |  |
|  | Średni czas ładowania: 4 godziny do 90% pełnej pojemności | Tak |  |
|  | Zimny start: tak | Tak |  |
|  | Moc (W): 1200 | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe (V): 230 | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe (V): 230 (+/- 10 %) | Tak |  |
|  | Zastosowane zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Powiadomienie o awarii akumulatora, Akumulator bliski rozładowaniu, Auto test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora, Auto test po każdorazowym włączeniu,Powiadomienia o usterkach | Tak |  |
|  | Poziom hałasu (dB): 30 | Tak |  |
|  | ZŁĄCZA Gniazda zabezpieczające linie danych: RJ-45 Modem/sieć Porty sieciowe: 4 x French Złącza komunikacyjne: 1x USB | Tak |  |
|  | Architektura: Line-interactive | Tak |  |
|  | Wysokość (cm): 20.5 | Tak |  |
|  | Szerokość (cm): 14.6 | Tak |  |
|  | Głębokość (cm): 39.7 | Tak |  |
|  | Waga (kg): 11.5 | Tak |  |
|  | Obudowa: Tower | Tak |  |
|  | Linia: V | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Kabel zasilający, Instrukcja obsługi | Tak |  |

Załącznik nr 2

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę i montaż bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej dla dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancję na okres……………………….. lat.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje                          do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę, a także dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

Akceptuję projekt istotnych postanowień umowy i oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni 
od jej złożenia.

Załącznik nr 3

Projekt istotnych postanowień

UMOWA SPRZEDAŻY NR

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………… 2016 roku, pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 działającym jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr Joanna Ochał –  p.o. Dyrektor ZOZ Włoszczowa

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa,

a

2. ……………………………………

……………………………………...

………………………………………

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego znak sprawy :

32/09/ /2016, przeprowadzono na podstawie regulaminu przeprowadzenia postępowań do 30.000 euro            w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

1 Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa wraz z rozładunkiem i montażem bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym z zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz przeszkolenie z zakresu obsługi pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

2 Cena umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: …………..) plus należny podatek VAT w wysokości ……….%, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: …………..).

2. Wynagrodzenie umowne ustalone w  2 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia wykonania niniejszej umowy.

3. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wartość przedmiotu umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu,

- 3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,

- 4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,

- 5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,

- 6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

- 7) wszelkie koszt dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,

- 8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

9) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę.

3 Warunki płatności

1.  Płatność nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie 30 dni                    od daty doręczenia faktury.

2.   Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego                          i podmiotu  tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 4, skutkować będzie dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

4 Warunki dostawy

1.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do dnia ………… 2016 roku.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

3.  Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin jego przekazania i przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.

5.  Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję użytkowania sprzętu,

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru  (jeżeli dotyczy),

- protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca.

5 Odpowiedzialność stron.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę przedmiotu umowy oraz za dostarczenie wraz                                ze sprzętem, dokumentów wymienionych w warunkach dostawy.

6 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy, kompletny, odpowiada wymaganiom kreślonym w odpowiednich przepisach prawa.

2.   Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

3. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 4 ust. 3.

4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem                           i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

5.   Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.

6.   Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 
24 godzin.

7.  Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.

8. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.

9.  Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji ………….. bezpłatne przeglądy techniczne (raz w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin  pokrywa Wykonawca.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia w/w czynności,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

7 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy              w formie kar umownych.

2.  Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia umownego (brutto), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki 
w wykonywaniu napraw gwarancyjnych,

3.   W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.  Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

5.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.   Kary umowne zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

7.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

8 Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:

- w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w  4 ust. 5.

- w przypadku opóźnienia z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego w § 4 ust 1

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3..  Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

9 Postanowienia końcowe.

1.    Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy  pisemnej                  w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.  Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści
 i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

5.  Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

8. Szczegółowy formularz ofertowy i formularz oferty stanowią załączniki nr 1 i 2 
do niniejszej Umowy.

WYKONAWCA:			                                                           ZAMAWIAJĄCY: