Znak DOA-T/122/09/2016                                                                               Włoszczowa, dnia 03.10.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Znak Sprawy: 32/09/2016

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie lamp w poniższej konfiguracji?

Lampa operacyjna LED dwuczaszowa z przygotowaniem pod kamerę HD

Lampa operacyjna dwuczaszowa, mocowana do stropu: zestaw złożony z elementów do montażu stropowego, ramion nośnych i uchylnych, czasz i zasilaczy

Ramiona obrotowe zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej

Diody o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym w 3 barwach oraz jednobarwne

Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym (dzielona czasza)

Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej 50000-160000x dla obu czasz

Regulacja parametrów światła przy czaszy lub z panelu na ścianie połączonego bezprzewodowo

Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania każdej czaszy, umieszczony w osi głównej czaszy po 3 szt. dla każdej czaszy

Niesterylny uchwyt na każdej czaszy przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy

Zasilanie 230V, 50/60 Hz

Lampy spełniają normę EN 60601-2-41

Waga czaszy głównej 15 kg

Waga czaszy satelitarnej 11 kg

Indeks CRI 96 dla obu czasz

Indeks R9 97 dla obu czasz

Żywotność diod LED min. 50000h

Liczba diod czaszy głównej 186

Liczba diod czaszy satelitarnej 124

Natężenie światła czaszy głównej 160000 lx +/-5%

Natężenie światła czaszy satelitarnej 160000 lx +/-5% niezależnie od wielkości oświetlanego pola mierzone w odległości 1 m od czaszy

Średnica czaszy lampy głównej 700 mm

Średnica czaszy lampy satelitarnej 640 mm

Wydajność świetlna czaszy głównej 274 lm/W

Wydajność świetlna czaszy satelitarnej 285 lm/W

Maksymalna średnica pola dla czaszy głównej (d10, odległość 1m) 330 mm

Minimalna średnica pola dla czaszy satelitarnej (d50, odległość 1m) 137 mm

Minimalna średnica pola dla czaszy głównej (d50, odległość 1m) 143 mm

Maksymalna średnica pola dla czaszy satelitarnej (d10, odległość 1m) 320 mm

Temperatura barwowa regulowana dla obu czasz od 3500 do 5000K w min. 4 krokach

Głębokość iluminacji wg normy EN 60601-2-41 L1+L2 dla czaszy głównej 1300 mm

Głębokość iluminacji wg normy EN 60601-2-41 L1+L2 dla czaszy satelitarnej 1100 mm

Iluminacja przy maksymalnej oraz minimalnej średnicy pola dla czaszy głównej i satelitarnej 160000 lx

Przygotowanie do montażu kamery HD 16:9 1080i w czaszy satelitarnej

Możliwość obrotu ramienia czaszy głównej i satelitarnej o 360 stopni

Bezprzewodowy sterownik ścienny do sterowania funkcjami obu czasz lampy

Możliwość współpracy lampy z systemem zintegrowanej Sali operacyjnej i sterowania funkcjami lampy z panelu dotykowego systemu zintegrowanej Sali operacyjnej

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2.

„Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

- zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:

  - zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;

  - wycofanie z obrotu lub;

  - wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;

  - wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;

  - brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;

  - wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;

  - inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;

- zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

- rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji  dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”

Odpowiedź:  Nie

Pakiet nr 2 Lampy operacyjne – pozycja nr 1

Pytanie 3.

W związku z niejasnym opisem przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy jedno kopułowej czy też dwu kopułowej (główna + satelitarna)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lampy jednokopułowej

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  posiadające kopuły o kształcie koła (średnicy 70cm), modułowe (2 moduły główny po 12szt LED i 1 satelitarny 52szt LED - o różnych właściwościach), przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym, o kształcie jak poniżej?

Odpowiedź: Dopuszcza w kształcie koła

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne emitujące światło o regulowanej w 10 krokach temperaturze barwowej od 3700oK do 5000oK, w których zastosowano wszystkie diody emitujące światło białe (oprócz zielonych endoskopowych) lecz posiadające różną temperaturę barwową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  posiadające panel sterowania pozwalający na regulację wszystkich parametrów świetlnych lampy (włączanie i wyłączanie, reg natężenia, reg temperatury barwowej, reg wielkości plamy świetlnej, aktywacja funkcji endo) umiejscowiony przy czaszy lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym lecz nie posiadające certyfikatu kompatybilności z systemem jonizacji promieniowania jonizacji katalitycznej RCI ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne posiadające uchwyty sterylne z możliwością sterylizacji lecz nie posiadające warstwy miedzi ani domieszki jonów srebra?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  emitujące światło o współczynniku odwzorowania barw Ra 95 oraz barwy czerwonej R9> 90?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  posiadające pobór mocy 80W?

Pragniemy zauważyć że maksymalny pobór mocy jest jedynie poborem chwilowym np. podczas włączenia lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej kopii certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 13485:2012 ważnego do dnia 10 09 2016r oraz dostarczenie aktualnego certyfikatu wraz z dostawą lamp?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której oprawa jest w kształcie okręgu, który lepiej współpracuje z nawiewem laminarnym?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wykonaną ze stopów lekkich, malowaną proszkowo i szkła, odpornego na jonizację, które nie wymagają potwierdzenia certyfikatem jak w przypadku opraw wykonanych z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą wyposażoną w 96 pkt LED? Taka ilość zapewni równomierne oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która wyposażona jest w 2 brudne uchwyty na 2/3 średnicy? Ułatwia to manewrowanie oprawą lampy w każdej płaszczyźnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w uchwyt centralny z nakładkami poddawanymi sterylizacji parowej, która zapewnia najwyższy poziom sterylności i nie wymaga certyfikatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie  17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową 4 900 K, co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzania każdego zabiegu operacyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 90 cm, co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzania rozległych i głębokich zabiegów chirurgicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o regulacji średnicy plamy świetlnej d10 w zakresie 17-30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.