Włoszczowa, dnia 07.12.2016r.

Znak:DOAT148/12/2016

Dotyczy: postępowania publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak Sprawy 35/12/ 2016

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z listwami bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem ? 
Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie jest wyposażony 
w system antykolizyjny ?

Odpowiedż: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2100 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od - 350 do 750

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie 
od - 450 do 450 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem regulacji kątowej podnóżków: 
 - 900 do 200  ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 300 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym realizowanym mechanicznie ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem bez wyświetlacza LCD, w którym brak jest informacji o aktualnej wartości danego parametru, oraz brak jest informacji o błędach i awariach ? Pilot posiada diodową sygnalizację naładowania baterii stołu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot z jednym przyciskiem zmiany orientacji blatu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 320 kg ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Ad. 2czy zamawiający dopuści aby listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej nie były wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające jeśli proponowane korpusy mocujące wyposażenie są wyposażone w zabezpieczenie przed ich przypadkowym wypadnięciem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Ad. 3 czy zamawiający dopuści, aby stół wyposażony był w system antykolizyjny uniemożliwiający, nie zabezpieczający jednak przed uderzeniem blatu stołu o podłogę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Ad. 4 czy zamawiający dopuści długość stołu z blatem 208,2 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  15

Ad. 6 czy zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie: 68-112 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  16

Ad. 9 czy zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłów bocznych od -200  do +200 ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Ad. 10 i 11 czy zamawiający dopuści stół z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga po 300?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Ad. 13 czy zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym blatu : 310 mm co stanowi całkowitą szerokość kolumny stołu i zapewnia pełny dostęp dla ramienia C na całej długości blatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Ad. 14 czy zamawiający dopuści aby wypiętrzenie nerkowe realizowane było mechanicznie (ręcznie) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Ad. 14 czy zamawiający dopuści aby pilot przewodowy

- nie posiadał wyświetlacza LCD.

- nie posiadał świadomej aktywacji.

- z możliwością podłączenia w jednym miejscu. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Ad. 17 czy zamawiający dopuści, aby podstawa stołu miała kształt prostokąta z wycięciami na nogi operatorów zapewniająca dobry dostęp do stołu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  22

Ad. 19 czy zamawiający dopuści, aby regulacja podgłówka oraz podnóżków nie była wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie  nr 23

Ad. 20 czy zamawiający dopuści, aby płyta oparcia pleców dzielona była w proporcji 1:4 z możliwością wypiętrzenia nerkowego realizowanego ręcznie dla lepszej kontroli nacisku na pacjenta ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Ad. 22 czy zamawiający dopuści zamiast materacy poliuretanowych, materace piankowe, przeciwodleżynowe z pamięcią kształtu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.