Włoszczowa, dnia  13.04.2017 r.

Znak DOAT 57/04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla ZOZ
                   we Włoszczowie. Nr sprawy  06/04/2017.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 8mm, pozostałe parametry zgodne
 z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew nie posiadający w zestawie osłonki i wagi lub
w przypadku negatywnej odpowiedzi wydzieli tą pozycje do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Dopuszcza bez osłonki i wagi.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, plecione poliestrowe
w kolorze zielonym lub szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, nylonowe/poliamidowe/
 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr II poz.2,3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitki o długości 6x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr III

Zwracam się z prośbą o  dopuszczenie w  w/w Pakiecie szwów niewchłanialnych, jednowłókowych, polipropylenowych ( brak informacji w dokumentach aby polipropylen posiadał kontrolowane rozciąganie
z plastycznym odkształcaniem węzła)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr III poz. 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  igły odwrotnie tnącej  kosmetycznej
z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr III poz.12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą  bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr IV

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny z polidioksanonu, wchłanialny, jednowłóknowy, bez dodatku triclosanu, o  okresie  podtrzymywania zgodnym  z SIWZ  i okresie wchłaniania do 210 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr IV poz.5

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 30 mm  bez określenia „rozwarstwiająca”, ewentualnie  wydzieli  w/w pozycję do oddzielnego Pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr V

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr V poz. 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  igły odwrotnie tnącej  kosmetycznej
z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr V poz.12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 37 mm  bez określenia „rozwarstwiająca”, ewentualnie  wydzieli  w/w pozycję do oddzielnego Pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr V poz. 14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem( przyostrzonej).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr VIII

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew poliglikolowy, pleciony, powlekany polikaprolaktonem
 i stearynianem wapnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr VIII poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 55mm lub 60mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr  X

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, wytworzony
z kwasu glikolowego powleczony polikaprolaktonem i stearynianem, okres podtrzymywania do 21 dni, okres wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr  X poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem ( przyostrzonej).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr  X poz.4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  igły odwrotnie tnącej  kosmetycznej
z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr  XI

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu,  o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni ( zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. ok. 40%, po 3 tyg. ok. 15% pierwotnej siły) wchłaniające się  w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu nr  XII

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny z polidioksanonu, wchłanialny, jednowłóknowy,
o  okresie  podtrzymywania zgodnym  z SIWZ  i okresie wchłaniania do 210 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

# Dot. Pakietu nr 6

# Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po
3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

# Dot. Pakietu nr 6, pozycja 6

# Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach, ok.50% po 42 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dot. Pakietu nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.