Włoszczowa, dnia  01.06.2017 r.

Znak DOAT: 73/05/2017

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Szpitalnego  
                   Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”.
                   Nr sprawy  10/05/2017.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

PRZEDMIAR_BUDOWLANY – SOR - dostawa i montaż lampy podwójnej zabiegowej

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał lampę zabiegową spełniającą załączoną tabele wymagań:

|  | Sufitowa lampa zabiegowa. Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa składająca się z dwóch kopuł: - lampy głównej, - lampy pomocniczej zawieszonych razem na wspólnej osi. | Tak |  |
|  | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | Tak |  |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin | Tak |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | Tak |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy pomocniczej: około 120 000 lux (±10%) Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | Tak |  |
|  | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 20 cm Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa światła lampy Tc około 5000 K (± 5%) Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | Tak |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | Tak |  |
|  | Kopuły obu lamp w kształcie koła o średnicy maksymalnie 63 cm - średnica obu kopuł taka sama. Kopuły o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy. | Tak |  |
|  | Grubość obu kopuł poniżej 9 cm. | Tak |  |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające wysięgniki oferowanej lampy. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej; Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny. | Tak |  |
|  | W komplecie po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej kopuły. | Tak |  |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku kopuły, w jej osi symetrii. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające położenie uchwytów sterylnych na oferowanych lampach (widok kopuły od spodu). | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane uchwyt obwodowe. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w panele sterowania umożliwiające a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające panel sterowania oferowanej lampy. | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. | Tak |  |
|  | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak |  |
|  | Obie lampy wyposażone w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

PRZEDMIAR_BUDOWLANY – SOR - dostawa i montaż kolumny anestezjologicznej z lampą zabiegowa

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał kolumnę anestezjologiczną z lampą zabiegową spełniającą załączoną tabele wymagań:

| L.p. | Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zasilanie w gazy medyczne i energię elektryczną aparatu do znieczulania zawieszona razem z lampą zabiegową na jednej konstrukcji podstropowej | TAK |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm. | TAK |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen O2 - 2 szt., - sprężone powietrze AIR – 1szt., - próżnia VAC - 2 szt., - podtlenek azotu N2O - 1 szt., - odciąg gazów poanestetycznych AGSS - 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). lub Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą DIN 13260-2 (tzw. typ DIN). | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 170 cm | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 120 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. | TAK |  |
|  | Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskami na ściance kolumny. | TAK |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady pneumatycznej umieszczone na rączkach sterujących kolumną przymocowanych do tylnej ściany kolumny. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Boczne szyny montażowe na bocznych ścianach głowicy min 180 mm– 2 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie kolumny: -półki – 2 szt. -szuflada – 1 szt. | TAK |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | TAK |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflady około 10 cm ± 20 % | TAK |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | TAK |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości 100 cm (± 10%) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone, co 90 stopni). | TAK |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 40 cm i udźwigu, co najmniej 35 kg. Wysięgnik mocowany do przednich szyn montażowych. | TAK |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Sufitowa lampa zabiegowa składająca się z kopuły zawieszonej na wysięgniku dwuramiennym zawieszona na jednej konstrukcji z kolumną anestezjologiczną | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy operacyjnej i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. | TAK |  |
|  | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach. Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC (potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | W komplecie 5 rękojeści dla uchwytu sterylnego kopuły. | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły (potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 50 000 godzin | TAK |  |
|  | Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule lampy, umożliwiający a) włączane i wyłączanie lampy, oraz b) elektroniczną regulację natężenia światła wyposażone we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła (opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy: 120 000 lux (+/-10%) (potwierdzenie wartości parametru Ec w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 35 % do 100 % Ec lub większym (potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | Średnica pola d10 lampy min. 20 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi). | TAK |  |
|  | Lampa zapewniająca białe światło: temperatura barwowa światła lamp Tc powyżej 4800 K | TAK |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 | TAK |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barwy czerwonej: współczynnik oddawania barwy czerwonej lampy R9 min. 93 | TAK |  |
|  | Grubość kopuły poniżej 9 cm oraz waga kopuły (wraz z podwójnym przegubem) maksymalnie 13 kg | TAK |  |
|  | Kopuła lampy w kształcie koła o średnicy maksymalnie 63cm. Kopuła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy. | TAK |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

§ 2 ust. 6 Umowy – w związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12) Oferent wnosi o zmianę treści § 2 ust. 6 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Strony postanawiają, iż podstawą do fakturowania będą podpisane (bez uwag i zastrzeżeń) przez strony protokoły bezusterkowego odbioru końcowego lub rozliczenie, sporządzonego po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umową.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4

§ 6 ust. 7 - Oferent wnosi o zmianę treści § 6 ust. 7 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, określonych 
we właściwych przepisach prawa, za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy od momentu przekazania placu budowy. W zakresie w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z  Umową na jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym również z czynów niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość .......% łącznego Wynagrodzenia netto. Ponadto, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, czyste straty finansowe, szkody pośrednie lub następcze.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5

§ 7 ust. 3 – Czy „poświadczeniem należytego wykonania przez podwykonawcę robót o podobnym charakterze” może być oświadczenie tego podwykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6

§ 7 ust. 24 –  Oferent wnosi o zmianę treści § 7 ust. 24 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7

§ 8 ust. 3 - w związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12) Oferent wnosi o zmianę treści § 8 ust. 3 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne) i nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; w tym celu Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół rozbieżności, w którym zostaną wyszczególnione wady i usterki istotne oraz termin do ich usunięcia przez Wykonawcę. Po usunięciu wad i usterek istotnych, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego;

  - jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne) i nadają się do usunięcia, Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego, w którym wyszczególni te wady i usterki oraz wskaże termin do ich usunięcia przez Wykonawcę; wyznaczenie przez Zamawiającego terminu do usunięcia przez Wykonawcę tych wad i usterek nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem (wady nieistotne), może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), może odstąpić od umowy lub żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
o ile koszt wykonania tych prac wraz z dotychczas poniesionymi przez Wykonawcę kosztami w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z Umowy, nie przekroczy maksymalnej odpowiedzialności Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy. lub odstąpić od umowy.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8

§ 8 ust. 5 – Oferent wnosi o zmianę treści § 8 ust. 5 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w terminie 7 dni od ich zgłoszenia technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od ich zgłoszenia.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 9

§ 8 ust. 11 – Oferent wnosi o zmianę treści § 8 ust. 11 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy robót w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni od ich zgłoszenia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy lub Kierownika robót budowlanych. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w ciągu .... dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT z załączonym, jednostronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10

§ 9 ust. 6 – Oferent wnosi o zmianę treści § 9 ust. 6 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w przypadku:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co spowoduje konieczność bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto netto Wykonawcy za każdy taki przypadek,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto netto Wykonawcy za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto netto Wykonawcy za każdy taki przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto netto Wykonawcy za każdy taki przypadek,

- stwierdzenie braku wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §4 ust. 15
 w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto netto Wykonawcy za każdy taki przypadek.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11

§ 9 – Oferent wnosi o dodanie do § 9 wzoru Umowy nowego postanowienia o następującym brzmieniu:

„Maksymalna łączna suma wszystkich kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy ograniczona jest do 15 % łącznego Wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12

§ 9 ust. 7 - Oferent wnosi o zmianę treści § 9 ust. 7 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Umowy, W w sytuacji, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13

§ 9 ust. 10 - w związku z utrwalonym orzecznictwem co do braku zasadności kumulacji kar umownych (tak Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 39/12) Oferent wnosi o zmianę treści
§ 9 ust. 10 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Kary umowne nie mogą podlegać sumowaniu.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14

§ 10  ust. 2 - Oferent wnosi o zmianę treści § 10 ust. 2 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Okres gwarancji wynosi …… miesięcy na wszelkie prace, roboty budowlane natomiast na urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy wynosi …… miesięcy i jest liczony od dnia  podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót oraz doręczenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 ust 6.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15

§ 10  ust. 5 - Oferent wnosi o zmianę treści § 10 ust. 5 wzoru Umowy w sposób następujący:

„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie technicznie możliwym, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

a.	usunięcia wady fizycznej lub usterki lub

b.	wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Zastrzega się, że Wykonawca może odmówić wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa, jeżeli wykonanie tych prac wraz z dotychczas poniesionymi przez Wykonawcę kosztami w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej
 z Umowy, skutkowałoby przekroczeniem maksymalnej odpowiedzialności Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy. W takim przypadku Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa (według własnego uznania), bez uprzedniej zgody sądu, osobie trzeciej 
 i obciążyć Wykonawcę kosztami tego wykonawstwa zastępczego, ale wyłącznie do wysokości maksymalnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy
 i przy uwzględnieniu dotychczas poniesionych przez Wykonawcę kosztów.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 16

§ 11  ust. 2 -  Oferent wnosi o zmianę treści § 11 ust. 2 wzoru Umowy w sposób następujący:

„Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz doręczenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 ust. 6, tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi  za wady (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar  przewidzianych umową).”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17

§ 13  ust. 1 lit. c. -  Oferent wnosi o zmianę treści § 13 ust. 1 lit. c. wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach, prawo do odstąpienia od umowy:

(...)

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o co najmniej 7 ... dni,”

Odpowiedź: Nie.