Włoszczowa 2010-04-12

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Na dostawę  -  Wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.                ZNAK SPRAWY: ZP P548/5/2010
Załącznik Nr. 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny szt. 5

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 5 „Funkcje autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu.”

 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wykonujący automatycznie autotest systemu elektronicznego po włączeniu, Natomiast dla testów przy układu pacjenta, zastawki wydechowej oraz kalibracji czujników itp., które wymagają interwencji użytkownika (np. zatkanie układu oddechowego do testów), testy są wykonywane automatycznie po uruchomieniu przez użytkownika?

Odpowiedź

 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Dotyczy pkt. 14 „Automatyczne programowanie wentylacji na podstawie wagi ciała pacjenta lub przeliczania wartości parametrów wentylacji na kg wagi ciała pacjenta.”

 Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym wstępne parametry wentylacji ustalane są na podstawie kategorii wagowej pacjenta?

Odpowiedź

 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
Dotyczy pkt. 19 „Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej dla oddechów spontanicznych.”

 Czy Zamawiający dopuści respirator bez automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej dla oddechów spontanicznych, posiadający tryb wentylacji z automatyczną regulacją ciśnienia wspomagania, dla oddechów spontanicznych, proporcjonalną do zmian częstości oddechowej pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Dotyczy pkt. 20 „Częstość oddechów min 5-100/min.”

Czy Zamawiający dopuści respirator posiadający regulację częstości oddechów od 5- 80/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5
Dotyczy pkt. 23 „Ciśnienie wdechowe od 0 do 80 cmH2O.”

Czy Zamawiający dopuści respirator posiadający regulację  ciśnienia wdechowego od 3 do 60 cmH2O? Zabezpiecza to pacjenta przed przypadkowym podaniem zbyt wysokiego ciśnienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6
Dotyczy pkt. 26 „Ciśnienie wspomagania  od 0 do 70 cmH2O.”

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją ciśnienia wspomagania od 0 do 35 cmH2O  powyżej ciśnienia PEEP?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy pkt. 28 „Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych.”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z płynnie regulowaną prędkością narastania ciśnienia dla trybów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8
Dotyczy pkt. 39 „Wewnętrzny PEEP.”

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w pomiar PEEP całkowitego zamiast pomiaru Wewnętrznego PEEP?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt. 41 „Stosunek fazy wdechu do wydechu.”

Czy Zamawiający dopuści równoważny pomiar stosunku faz wdechu do wydechu w postaci stosunku fazy wdechu do całego cyklu oddechowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10
Dotyczy pkt. 41 „Spadku ciśnienia w układzie.”

Czy Zamawiający dopuści respirator z rozwiązaniem równoważnym w postaci alarmu odłączenia pacjenta?

Odpowiedź

 Zamawiający dopuszcza.

Przedmiot zamówienia: Defibrylator szt. 2

Pytanie nr 11
Dotyczy pkt. 9 „Szerokość papieru do rejestracji minimum 60mm.”
Czy zamawiający dopuści papier do rejestracji o szerokości 50mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12
Dotyczy pkt. 17 „Prąd od 0 do minimum 140 mA.”
Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z regulacja ustawienia prądu stymulacji 0; 8 – 200 mA?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13
Dotyczy pkt. 18 „Pamięć wewnętrzna minimum 5000 ostatnich zdarzeń z datą i czasem wystąpienia.”
Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z wewnętrzną pamięcią 130 ostatnich zdarzeń z datą i czasem wystąpienia?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza papier do rejestracji o szerokości 50 mm?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści częstość stymulacji w zakresie od 40 do 170 ppm? Wymagane wartości nie mają znaczenia diagnostycznego.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pamięcią wewnętrzną do 100 stu ostatnich zdarzeń z datą i czasem wystąpienia, z możliwością ich przesłania do komputera stacjonarnego za pomocą Irda?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 2 – defibrylator szt.2 :

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator, którego kolorowy ekran LCD posiada dużo lepszą rozdzielczość 800x600 ? 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o parametrach stymulacji zewnętrznej: natężenie prądu stymulacji od 0 – 200 mA, częstotliwość od 40-170 imp./min.? Są to parametry optymalne dla technologii zastosowanej w oferowanym przez nas defibrylatorze i zapewniają pełną skuteczność dla wszystkich grup wiekowych pacjentów ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

    Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z szerokością papieru 50 mm i wydrukiem 3 kanałów EKG?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 1 – respiratory dla dzieci i dorosłych- 5 sztuk :

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu umieścił zapis, że przedmiotem zamówienia jest między innymi zakup 5 sztuk respiratorów z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 -100% z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym. Respiratory miały mieć pełen zakres trybów wentylacji i typów oddechów oraz powinny mieć wbudowaną turbinę. Natomiast w dokumentach SIWZ (Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna) opisany jest zupełnie inny respirator. Respirator opisany w specyfikacji technicznej musi być zasilany sprężonymi gazami: powietrzem i tlenem o ciśnieniu 2,7 – 5,5 bar (punkt 2 specyfikacji) co wyklucza zastosowanie turbiny gdyż są to całkowicie różne konstrukcję respiratorów.

 W związku z zaistniałą sprzecznością treści opublikowanego ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o uściślenie, czy specyfikacja umieszczona w Załączniku nr 1 SIWZ jest specyfikacją obowiązującą oferentów ?

Jeżeli tak to:

Pytanie nr 20

Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator, w którym jest możliwość wyboru parametrów standardowych dla pacjenta z 1 z trzech grup: noworodek, dziecko, dorosły a następnie dopasowanie tych parametrów do konkretnego pacjenta ? Takie działanie ma sens bowiem i tak wiele parametrów oddechowych nie zależy od wagi pacjenta np. stężenie tlenu i trzeba te parametry zawsze korygować w odniesieniu do danego pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21
Punkt 18. Czy Zamawiający uzna za równoważną wentylację APRV i dopuści do przetargu respirator z taka właśnie wentylacją ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22
Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w opcję wspomagania oddechu spontanicznego objętością VS ? W tym sposobie wspomagania uwzględniane są przez respirator automatycznie parametry rurki intubacyjnej i ciśnienie wspomagania jest dobierane tak aby dostarczyć wymaganą objętość oddechową.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator, który posiada 3 stopniową regulację szybkości narastania przepływu: wolną, średnią i szybką ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Punkt 34. Prosimy o podanie co należy rozumieć pod pojęciem: „Objętość wentylacji minutowej przecieku” ? Wentylacja zawsze dotyczy pacjenta a nie przecieku. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator, w którym monitorowana jest nieszczelność i podawana jako procentowa wartość zadawanej przez respirator objętości oraz wyposażony w alarm nieszczelności ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Specyfikacja techniczna Paneli dystrybucyjno przyłączeniowych:

Pytanie nr 25

W punkcie 4. Zawiesie sufitowe Zamawiający napisał: System kolumn sufitowych (kątowych stanowiących ramię okalające kanał wentylacyjny. – Czy Zamawiający rozumie przez to zawiesie Panelu (mostu) wiszącego, skonstruowane w ten sposób by ominąć istniejący kanał instalacji wentylacji? Prosimy o przekazanie rysunku dokumentującego miejsce przyszłej instalacji.

Odpowiedź

Kanał wentylacyjny umiejscowiony jest bezpośrednio nad kasetonem elektryczno-gazowym, co uniemożliwia zainstalowanie go na typowych prostych zawiesiach sufitowych (kolumnach). Wymagane są ramiona kątowe, które będą omijały kanał wentylacyjny i umożliwią zamontowanie kasetonu zgodnie z założeniami, czyli pod kanałem wentylacyjnym.

Rysunek w załączeniu.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuści parawan teleskopowy wykonany z aluminium – aluminium posiada lepsze właściwości aseptyczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza parawanów z aluminium.

Pytanie nr 27

W punkcie 12. Zamawiający wyspecyfikował: 2x ssak próżniowy V z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej Modura. Czy Zamawiający rozumie przez to dwa regulatory próżni montowane na szynie Modura zasilany próżnią poprzez wtyk prosty męski typu AGA i wąż o długości 1 mb.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zestaw odsysający próżniowy składał się z regulatora próżni i butli na wydzielinę montowanej na szynę Modur oraz węża silikonowego o dł. min. 2 m – 2 szt.

Pytanie nr 28

Czy Panele mają być wyposażone w punkty poboru gazów medycznych typu AGA?                            Dotyczy SIWZ  - pak. 6:

Odpowiedź

      Tak  panele mają być wyposażone w punkty poboru gazów medycznych typu AGA.
Pytanie nr 29
W SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty Deklaracji Zgodności i  innych dokumentów” Czy  p/p „innych dokumentów” Zamawiający ma na myśli odpowiednio wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych . Panele są wyrobami medycznymi w klasie II B a zatem bezwzględnym  wymogiem dopuszczenia ich do obrotu i używania na terenie RP sa w/w dokumenty. Prosimy o wyjaśnienie tego wątpliwego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracji Zgodności.
Respirator stacjonarny szt 5
Pytanie 30
Czy Zamawiający zechce zaakceptować respirator przeznaczony dla dzieci od 10 kg wagi ciała i dorosłych do ok. 200 kg wagi ciała ? Zakres objętości pojedynczego wdechu wynosi wtedy 100 ml do 2000 ml. (pkt. 1,21) 
Z tego co nam wiadomo Intensywna Terapia Szpitala przeznaczona jest tylko dla dorosłych.
Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31
Czy Zamawiający może potwierdzić, że przy trybie wentylacji synchronicznej przerywanej wymaga wentylacji kontrolowanej (VC, PC, PRVC) ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów wyzwalanych przez pacjenta.(pkt.10) ?
Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 32
Czy Zamawiający zechce zrezygnować z wymogu automatycznych lub manualnych westchnień, które w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne dla pacjenta?  
W respiratorze dostępna jest funkcja wentylacji manualnej z natlenowaniem. (pkt.15)

Odpowiedź

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu automatycznych lub manualnych westchnień
Pytanie 33
Czy Zamawiający zechce odstąpić od wymogu automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej dla oddechów spontanicznych ? 
W respiratorze dostępna jest wentylacja w trybie wspomagania ciśnieniowego z kompensacją podatności całego układu pacjenta, która realizuje podobną funkcję.
Odpowiedź

Zamawiający nie odstępuje od wymogu automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej dla oddechów spontanicznych.
Pytanie 34
Czy Zamawiający  zechce uznać za równoważny parametr PEEP całkowity zamiast PEEP wewnętrzny? (pkt.39)
Odpowiedź

Zamawiający nie uznaje za równoważny parametr PEEP całkowity zamiast PEEP wewnętrzny.

Pytanie 35
Czy Zamawiający zechce uznać za równoważny do parametru RSB parametr SBI- wskaźnik płytkiego oddechu, wyliczany z ilorazu częstości oddechowej i wydechowej objętości całkowitej(l/min)? 
Parametr ten służy do oceny efektu odzwyczajania od wentylacji. (pkt.43)
Odpowiedź

Zamawiający uznaje za równoważny do parametru RSB parametr SBI- wskaźnik płytkiego oddechu, wyliczany z ilorazu częstości oddechowej i wydechowej objętości całkowitej(l/min).

Pytanie 36
Czy Zamawiający zechce uznać za spełnienie parametru alarmu za wysokiej objętości oddechowej jeśli  respirator realizuje alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej, która uaktualniana jest co kilka oddechów?
Odpowiedź

Zamawiający nie uznaje .

Pytanie 37
Czy Zamawiający zechce dokonać modyfikacji wymagań przez wprowadzenie parametru elektronicznego, niezużywalnego  czujnika pomiarowego stężenia tlenu ? 
Posiadamy w naszej ofercie taki czujnik, który redukuje późniejsze koszty związane z wymianą czujnika tlenowego, galwanicznego. Chcielibyśmy Państwu taki czujnik zaoferować, jeśli zostanie wprowadzony do wymagań.
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 38
Wymóg podtrzymania zasilania awaryjnego z akumulatorów tylko na 10 min, jest naszym zdaniem zbyt krótki. Większość producentów posiada w respiratorach podtrzymanie zasilania w zakresie 30-60 min. Przerwa w zasilaniu elektrycznym może trwać dłużej, a dodatkowo pacjent Intensywnej Terapii podłączony do respiratora może wymagać transportu wewnątrzszpitalnego i wtedy dłuższe zasilanie z akumulatora też jest niezbędne.  
Czy w związku z tym Zamawiający celem poprawy bezpieczeństwa pacjentów zechce dokonać modyfikacji wymagań w punkcie 4, poprzez wprowadzenie zapisu: Awaryjne zasilanie z akumulatora do podtrzymania pracy (aparatów nie alarmów) na minimum 60 minut ?
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu Respirator stacjonarny

Pytanie 39

Dot.pkt.13.  Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora bez trybu BiLevel, jednakże z innymi innowacyjnymi trybami pracy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Dot.pkt.21  Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z objętością pojedynczego oddechu w zakresie 40-2500 ml? 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Dot.pkt.22. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z 5 stopniową skokową regulacją stężenia tlenu? 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Dot.pkt.23 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora o ciśnieniu wdechowym w zakresie 3-55 cmH2O?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Dot.pkt.26 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora o ciśnieniu wspomagania w zakresie 3-55 cmH2O?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.
Respiratory 

Pytanie 44

Dotyczy punktu 12

Czy Zamawiający będzie wymagał aby respirator był wyposażony w opcje proporcjonalnego wspomagania oddechu spontanicznego (typu PAV, PPS),  która umożliwia oddzielną regulację stopnia wspomagania objętościowego i przepływowego w celu optymalnego dopasowania wspomagania do występującej niewydolności oddechowej?

Odpowiedź

Tak w jednym respiratorze.

Pytanie 45

Dotyczy punktu 41

Czy Zamawiający dopuści respirator, który prezentuje kalkulowaną, wynikową wartość parametru I:E  w polu parametrów zależnych w celu ułatwienia operatorowi właściwego doboru wartości  parametrów wpływających na stosunek wdechu do wydechu takich jak czas wdechu, częstość oddechów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Dotyczy Punktu 42

Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru podatności statycznej na podstawie analizy pętli ciśnienie/objętość kreślonej przy wypełnianiu płuc pacjenta niskim przepływem wdechowym.

Taki pomiar daje również możliwość jednoczesnej oceny ciśnienia otwarcia i zamknięcia pęcherzyków płucnych.   

Odpowiedź

Tak w jednym respiratorze.


Pytanie 47

 Dot. Pkt. 44 Czy Zamawiający będzie wymagać 15 calowego ekranu dotykowego do obsługi respiratora z możliwością jego odłączenia od respiratora?

Odpowiedź

Nie zgodne z SIWZ.


Pytanie 48

Czy Zamawiający będzie wymagać kompresor do napędu w powietrze medyczne respiratora?

Odpowiedź

Nie zgodne z SIWZ


Pytanie 49

Czy Zamawiający będzie wymagać trybu wentylacji typu SmartCare wraz z pomiarem CO2 do odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź

Nie


Dotyczy systemu monitorowania – Załącznik nr 4 – System monitorowania na OIT

Pytanie 50
Dot. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU CENTRALNEGO MONITOROWANIA PRACUJĄCEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARSKIM, SZT. 2

Czy Zamawiający będzie wymagać 2 szt. centrali pielęgniarskiej czy 1 sztuki?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga 1 szt. centrali pielęgniarskiej.
Pytanie 51

Dot. Pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ekran obsługiwany za pomocą klawiatury i myszki zamiast ekranu dotykowego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z monitorowaniem odprowadzeń EKG : I, II, III, aVR, aVL, aVF?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z szerokością papieru 58 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią od 5 – 360J ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 9 poziomami energii?

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza.
Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania , 6 sek dla 200J?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością defibrylacji zewnętrznej, ale bez defibrylacji wewnętrznej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści defibrylator od 10 do 180mA?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pamięcią w postaci kart CF, które umożliwiają zapis do 90 godzin zapisu EKG i głosu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pamięcią w postaci kart CF, które umożliwiają zapis do 90 godzin zapisu EKG i głosu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

                                                                                                          Z poważaniem

Załącznik do odpowiedzi na pytania nr 25

[image: image1.jpg]419! SALA OIOM

& (B

O KW1.8 | oot .4__0 ~ P N

e | 85 ore _ s 7 KWl &

mam xmmw “ _ i _ LR m < V
W : ! 0 | _ M b |

P,.m m,& “ aty _ | ?/_%

pate & _ | | _ * Y Kwia12

Bl SN e R e e e o

!'ii..!

..

“Bﬁ ¢wN
= ﬁ
nz e

ﬁl lﬁ.

AKN2.27

[P

Q
I\
;
/
| =

o b

7 Uk R SR M A A e / B e g Hlnﬂlunnﬂ.nqlﬁ- _
v L ¥ R 7 ’ SIS S o /7 ol Visvia ar A Lar—dL i . ; s WAID AL s




