[image: image1.png]A

VALY/




[image: image2.jpg]




Włoszczowa 2013-05-23
Znak D.O.A.T: 69/05/2013

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich dla ZOZ we Włoszczowie                                        Znak sprawy: 08/05/2013.
Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego poprzez dostawienie kolumny z numerem katalogowym asortymentu, co przyczyni się do szczegółowego określenia oferowanego asortymentu oraz wpływie na jasność i sprawność realizacji zamówień?
Odpowiedź

Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt blokowanych rekonstrukcyjnych pod wkręty o średnicy 2,7; 2,4 oraz 3,5mm zakładanych w zależności od rodzaju oferowanych płyt.
Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3
Czy Zamawiający w  § 1 ust. 4 mógłby doprecyzować, iż wymóg dostarczania sterylnych gwoździ śródszpikowych, implantów DHS oraz wkrętów i śrub blokujących dotyczy tylko tego asortymentu do którego w formularzu cenowym został postawiony wymóg sterylności.
Odpowiedź

Tak.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 1: „Zmniejszenie ilości     przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.
Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)-  w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem  pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.
Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5

  Czy Zamawiający w §1 ust. 5 zmieni wyraz „przeszkolenie przez lekarza” na „przeszkolenie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę posiadającą odpowiednią wiedzę”?

Zamawiający nakazuje, aby osobą szkolącą był lekarz. Nie we wszystkich przypadkach osobami szkolącymi są lekarze, lecz mogą to być również inni specjaliści o wiedzy i uprawnieniach dających podstawy do prawidłowego i w pełni profesjonalnego przeszkolenia np. przedstawiciel handlowy firmy.
Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6
Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
a. §1 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
b. §4 ust. 2 tiret 1 z „48 godzin” na „3 dni robocze”?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odpowiedź

Tak.
Pytanie 7

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2 tiret 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź

Tak.
Pytanie 8

      Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest   niezmienna, oraz, że Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT (§7 ust. 1)?

W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w tracie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna. 

Odpowiedź

Tak.
Pytanie 9

Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 5-8 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?

Odpowiedź

Nie
Pytanie 10
Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?
Odpowiedź

Nie
Pytanie 11
Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych i stalowych fi 4,5 i 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym?
Odpowiedź

Tak
Pytanie 12
Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów  blokujących tytanowych fi 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym?
Odpowiedź

Tak
Pytanie 13
Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących stalowych fio   3,5 mm, łeb o średnicy 6 mm, dł. wkrętu 20-60 mm?

Odpowiedź

Tak
Pytanie 14
Czy Zamawiający w poz. 20-21 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej i kompresyjnej tytanowej do gwoździa anatomicznego udowego z gniazdem sześciokątnym?
Odpowiedź

Tak
Pytanie 15
Czy Zamawiający w poz. 30-35, 38-39 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych zamiast par otworów, gwintowanego i kompresyjnego?
Odpowiedź

Nie.
Pytanie 16
Czy Zamawiający w poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 4-12 otworów   zamiast 4-14 otworów?
Odpowiedź

Nie.
Pytanie 17
Czy Zamawiający w poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm, posiadającej wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowów dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych,                                  z jednokierunkową kompresją, gniazda otworów pod wkręty o śred. 2,7 i 2,4 mm?
Odpowiedź

Nie.
Pytanie 18
Czy Zamawiający w poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory pod druty Kirschnera?
Odpowiedź

Tak.
Pytanie 19
Czy Zamawiający w poz. 38 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 5 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę?
Odpowiedź

Tak
	Sekretariat: 

Tel. (41) 38 83 800;  Fax. (41) 3883 858

  Centrala: (41) 3883 740

e-mail: sekretariat@zozwloszczowa.pl
	www.zozwloszczowa.pl
BIP: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
NIP: 656-18-55-908    REGON:  000304295    KRS: 0000057160

Rachunek bankowy: Millennium O/Kielce  75 1160 2202 0000 0000 6001 8883



