## Włoszczowa dnia, 11.06.2012

Znak: DOAT/ 2/06/2012

COVIDIEN Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342  Warszawa

tel  /22/  312 20 00

fax /22/  312 20 20

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny (netto i brutto)  aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej – zestaw z wyposażeniem i niżej podanymi parametrami:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia: dwa uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi jedno monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) jedno bipolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych ze złączem 29mm | TAK |  |
| 17 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 18 | Możliwość zapamiętania min. 10 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
| 19 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 20 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 5 l | TAK |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 2 | Cięcie specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomi | TAK |  |
| 3 | Koagulacja monopolarna z mocą 200W | TAK |  |
| 4 | Min. 2 rodzaje koagulacji argonowej przeznaczone do zabiegów endoskopowych w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |
| 5 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 6 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
| 7 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny 3-przyciskowy umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego – 50 szt. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt. | TAK |  |
| 5 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Wielorazowa giętka elektroda argonowa, dł. 2,2m, średnica 2,3mm – 1szt. | TAK |  |
| 7 | Reduktor argonowy – 1szt. | TAK |  |
| 8 | Butla na argon 5l – 1szt. | TAK |  |
| 9 | Wielorazowa pętla do polipektomii, owalna o średnicy 30mm – 2szt. | TAK |  |
| 10 | Wielorazowa rączka sterująca do pętli do polipektomii – 1szt. | TAK |  |
| 11 | Wielorazowy chwytak do polipów – 1szt. | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 5-litrowe, z półką na akcesoria | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 4 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
| 5 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 6 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 7 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| 9 | Termin dostawy max. 14 dni | TAK |  |
| 10 | Warunki płatności: przelew, 30 dni | TAK |  |

Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinalizowanie zamówienia to 33 000,00  PLN.

Odpowiedź  proszę kierować do dnia  22 czerwca 2012 roku na adres:

Zespół  Opieki Zdrowotnej

ul. Żeromskiego  28

29-100 Włoszczowa

lub przesłać faxem 41/3883877